设备科

工 作 手 册

设备科工作职责

一、设备科工作职责

二、设备科主任职责

三、设备科维修技术人员职责

四、设备科计量管理人员职责

五、计划采购员职责

六、仓库保管员职责

七、电梯安全管理人员岗位职责

八、电梯司机职责.

医疗设备、器械及耗材管理工作制度

- 设备科工作制度

二、医疗设备管理委员会工作制度

三、青阳县人民医院医学装备三级管理制度

四、医疗设备保障要求与规范

五、物资、设备计划及审批管理及制度

六、青阳县人民医院物资招标采购暂行办法

七、大型医疗设备采购论证制度

八、设备采购管理工作制度

九、医疗设备验收制度

十、医疗设备使用管理制度

十一、医疗器械设备档案管理制度

十二、固定资产管理制度

十三、医疗设备使用培训制度

十四、医疗设备使用人员考核制度

十五、大型医疗设备效益分析制度

十六、设备使用、保养、维修管理制度

十七、医疗设备报废管理制度

十八、医疗设备更新制度

十九、医疗设备调拨管理制度

二十、放射诊疗安全防护管理制度

二十一、医疗器械质量使用安全管理制度

二十二、医疗器械不良反应事件监测报告管理制度

二十三、医疗器械临床使用安全控制与风险管理制度及流程

二十四、医疗器械临床使用安全监测和安全事件分析评估制度

二十五、医疗器械临床使用安全监测和安全事件反馈制度

二十六、医疗设备质量安全管理规定

二十七、临床技术支持与咨询制度

二十八、医用耗材采购管理制度

二十九、一次性使用无菌医用耗材管理制度

三十、高值耗材管理制度

三十一、外来器械及植入性耗材的管理制度

三十二、一次性使用无菌医疗器械使用后销毁处理制度

三十三、医疗器械及卫生材料报废制度

计量器具管理制度

三十四、医用计量器具管理制度

三十五、计量器具的使用、维护、保养制度

三十六、计量器具周期检定制度

三十七、急救、生命支持系统医疗设备管理制度

三十八、急救、生命支持系统医疗设备处于完好状态的制度与规范

三十九、急救、生命支持系统医疗设备应急调配制度

四十、生命支持类、急救类等医用设备医学装备临床使用安全检测报告制度

特种设备管理制度

四十一、高压容器安全使用管理制度

四十二、设备安全运行保障管理制度

四十三、电梯安全管理制度

四十四、电梯日常维护保养制度

四十五、电梯申报定期检验制度

四十六、电梯钥匙使用管理制度

四十七、中心供氧站管理制度

操作规程

一、电梯安全操作规程

二、液氧贮罐的操作规程

三、设备维修操作规程

应急救援预案

一、电梯安全应急救援预案

二、压力容器事故应急救援预案

三、环氧乙烷灭菌器泄露或故障应急预案

四、中心供氧故障应急预案

五、急救、生命支持类医疗设备管理应急预案

工作范围

一、负责全院的医疗设备的管理工作。

二、负责全院的医疗设备购置前的计划、组织、论证采购工作；到货后的安装、验收、管理、维修、保养、更新、报废工作。

三、负责全院卫生材料的供应工作。

质量目标

- 一、仪器设备完好率≥95％

- 二、仪器设备安装验收合格率100％

- 三、卫生材料供给合格率100%

- 四、临床、医技科室对设备科服务满意率≥90％

设备科组织机构管理图

分管院长

设备科主任

计量管理员

维修技术人员

仓库管理员

计划采购员

工作流程：在分管院长的领导下，设备科科长负责全院医疗设备管理及医疗器械日常工作。下设维修技术人员负责全院医疗设备安装、验收、维修、保养工作及辅助科长进行医疗设备管理。仓库负责全院医用卫生材料供应工作。

工作职责

- 一、设备科工作职责：

设备科是全院医疗设备管理的职能部门，在分管院长的领导下，参加医院医疗设备管理全过程。负责医疗设备的规划调研、立项论证、申报审批、合同签订、安装验收、维护保养、培训使用、报废鉴定、配合财务部门完成医疗设备的调拨使用及报废报批工作。

1、负责医疗设备、器械质量管理的策划，并组织具体实施，对医用仪器质量进行监督、检查和考核；

2、负责医疗仪器设备质量控制程序文件的归口管理；

3、负责对所购医疗设备在使用中存在的质量问题，提出纠正和预防措施，并协助进行跟踪验证；

4、负责全院医疗设备的维修、保养；

5、遵照国家法律规定严格执行落实医用监视计量装置、计量仪器的强制检定工作；

6、负责全院医用材料的供应；

7、建立健全医疗设备保养、维修与更新制度，使设备处于完好状态；

8、加强大中型医疗设备合理应用情况分析；

9、对设备实行科学管理，购置大型设备必须经过严格的可行性论证。属于《大型医用设备配置与使用管理办法》规定的甲、乙类品目的大型医用设备，按照规定申请配置许可。急救设备齐全完好，满足急救工作需要。医护人员能够熟练、正确使用；

10、遵守检验项目和检测仪器操作规程，定期校准检测系统，并及时淘汰经检定不合格的设备。

- 二、设备科主任职责

1、在分管院长的领导下，负责领导本科各项工作。

2、负责组织全院医疗设备、仪器采购前期论证工作和医疗设备、仪器、卫生材料的供应管理、维修工作，保证医疗教学、科研工作的顺利进行。

3、审查各科室提出的医疗设备、仪器的申购计划，组织有关人员制定采购计划，报请医院医学装备委员会讨论，经院长批准后按有关程序办理。

4、负责各科室临时急购1万元以下设备申请，审查申购理由，经院长批准后实施。

5、了解检查各科室对医疗设备的需要、使用、管理情况，做到合理供应和调配，发现问题及时解决。

6、组织有关人员对购入、调入的国内外贵重设备、仪器进行验收工作。组织制定贵重医疗设备、仪器的管理使用制度，督促使用人员严格执行操作规程，充分发挥仪器的应用效能。

7、负责本科室业务培训，掌握本科室人员的思想、工作情况，做好思想政治工作。

- 三、设备科维修技术人员职责

1、在主任领导下，负责全院医疗设备的维修保养工作。

2、负责参与新进设备的安装、调试、验收工作。

3、按照设备类别及所属科室分工协作，严格执行责任制，做好设备的维护保养，保证设备正常运转。

4、对各科医疗设备发生的故障要及时维修和处理，一般故障一天修好，不能修好的应及时向使用科室解释说明，三天以上不能修好或需外送修理的要报告主任，组织会诊或外送维修。

5、坚持面向临床，急用先修，方便科室，做到下修下送。

6、加强业务学习，提高维修质量。

- 四、设备科计量管理员职责

1、在主任的领导下，学习和宣传国家计量法规，负责医院的计量工作；

2、按检定周期与计量部门联系进行计量检定工作，保证医院在用计量器具及时送检；

3、负责医院计量器具管理，做好建帐、造册、计划、报表、鉴定、维修保养及报废审核等工作；

4、对失准和发生故障的标准计量器具，要及时申报，并进行维修鉴定，以确保计量器具的准确性；

5、检查科室计量器具的使用情况，向操作者进行使用方面的技术教育；

6、对违反计量法规的人和事，有权查明原因和提出处理意见。

五、计划采购员职责

1、在主任的领导下，负责医院医用材料、器械的采购工作；

2、根据库存情况及临床科室申请，编制每月采购供应计划；

3、严把采购质量关，按通过的采购计划及时与供货商联系，保障物资供应；

4、认真做好采购记录管理和供应商资质的档案管理。

六、仓库保管员职责

1、在主任的领导下，负责仓库各类医疗仪器、材料、器械等物品的保管和发放工作。

2、与采购人员共同依据入库单验收货物，并按类别及时上账建卡。每次发放以后，及时入帐核对实物，掌握仓库库存情况，避免脱档和积压。

3、贯彻先进先出的发放原则。对所保管物品经常清点，做到帐物相符，防止积压霉烂、生锈、失效，一旦发现问题应及时报告，并妥善处理。

4、每半年进行盘点，做好各种统计报表。

5、做好安全工作，经常检查仓库，做好防火、防爆、防盗工作。

- 七、电梯安全管理人员岗位职责

1、按照国家制定的电梯安全运行规范进行管理。定期参加和接受相关主管单位的业务培训，对相关部门及人员进行技术指导，正确判断和及时处理各项工作。分管单位电梯安全运行管理工作，建立健全电梯管理各项规章制度。

2、做好电梯服务工作，定期巡视电梯运行情况；确保客户及工作人员乘电梯的方便和安全；配合做好每年一次的电梯年检工作和各项检查考核工作。

3、督促驾驶员要按照安全操作规程操作电梯，遇到电梯故障，应立即采取措施，设法让乘客就近安全离开电梯；认真做好电梯运行安检工作；定期开展安全教育。

4、协助特约维保单位检修人员做好电梯安全维护工作，及时通报电梯运行情况，确保安全运行。

5、负责记录电梯维修单位每次维保工作质量情况。

7、在电梯定期检验有效期满前1个月向检验机构做好申请定期检验工作。

6、完成上级交给的突发性、临时性工作。

- 八、电梯操作人员岗位职责

1、电梯司机必须持证上岗，无证人员禁止操作。

2、严格遵守各项规章制度和安全操作规程。服从分配，完成本职工作。

3、配合专业维修公司对电梯定期保养、维护。

4、每天运行前，应做一次简单的检查，在确定无故障的情况下，方可正常运行，做好每天运行记录。

5、做好厢内清洁工作，保持电梯房内清洁卫生、通风、干燥，传染病员或传染尸体使用后要进行消毒。

6、不得在当班时间会客，干与工作无关的事情及时、高效做好急诊病人接送工作，不得擅离岗位。

7、电梯运行时如出现故障，及时通知有关人员处理电梯运行故障及其他突发事故，如有人员被关在电梯内，应予以语言安抚，避免被关病人及家属产生急躁情绪，立即报专业维修人员修理。

8、保持电梯轿厢内外环境卫生，制止损坏电梯的行为。

9、禁止电梯超载，禁止超重，禁止携带易燃、易爆品。

10、遵守医院规定开关电梯时间，每日工作完毕，须将厢停在基站，切断电源，关好门厅。

11、严格交接班制度，主动向下班人员汇报当班情况。不准迟到、早退。

工 作 制 度

- 一、设备科工作制度

1、负责全院医疗设备、器械、管理、维修工作，保证医疗、教学、预防工作的顺利进行。

2、贯彻执行上级主管部门制定的各项医疗设备及规定，按相关规定进行采购活动，建立健全院内设备管理制度。

3、根据医疗、教学、科研工作的需要，做好设备的分配、内部调配、安装调试工作。

4、负责设备使用管理，通过管理，提升设备的完好率和使用率，进行设备成本核算及效益分析。

5、负责医疗设备的维修保养工作，定期巡回检查，做好维修及时快速。

6、负责对购入、调入的医疗设备进行验收、鉴定工作，建立贵重仪器管理和使用制度，督促使用人员严格执行操作规程，发挥仪器的应有效能。

7、负责医疗设备工作的管理，执行国家计量法规，定期检定和修后检定，建立健全计量管理制度及档案。

8、负责全院医疗设备管理、折旧和鉴定报废工作。

9、建立和完善设备档案管理，大型设备须建立设备档案。医院医疗仪器设备由设备管理员统一管理，建立设备台帐、档案，并将相关资料输入微机。设备帐目由财务科和设备科管理。

10、使用科室负责所用仪器设备的日常管理，严格执行科室医疗设备管理制度，配合设备使用科室认真填写《科室医疗仪器设备档案表及使用保养维修登记本》。

11、做好新购设备的使用培训工作，并填写《医疗仪器、设备培训记录本》。

12、根据上级指示，在平时做好对下级医院的设备支援，在重大和突发情况下做好设备和材料的及时供应。

二、医疗设备管理委员工作制度

1、医疗设备管理委员会是在院长领导下的对医院医疗设备工作起参谋咨询作用的管理组织。
    2、委员会由医院领导及有关职能科室、业务科室负责人组成。组成成员：院长、设备科、财务科、院长办公室、主要业务科室的科室主任。
    3、医疗设备管理委员会的成员要以严谨的工作作风，认真负责的态度开展工作。

4、医疗设备管理委员会下设《青阳县人民医院医疗设备采购领导小组》。

5、医疗设备管理委员会及采购领导小组办事机构设在设备科，对医院年度设备采购计划进行论证审核。

- 三、

- 青阳县人民医院医学装备三级管理制度

第一章  总则

第一条  加强和规范医院医学装备管理，促进医学装备合理配置、安全与有效利用，充分发挥使用效益，保障医学装备质量与安全，依据有关法律法规，特制定本制度。

第二条  医学装备管理办法管理应当遵循统一领导、归口管理、分级负责、责权一致的原则，建立医院医学装备三级管理制度。

第二章  三级管理

第三条  实行分管院领导、医学装备管理部门和使用部门三级管理制度。

第四条  由分管院领导直接负责，并配备一定数量专业技术人员。分管院领导对全院医学装备资金进行预算管理、统筹安排。

第五条  设备科是全院医学装备管理的职能部门，在分管院长的领导下，参加医学医学装备管理全过程，其具体职责如下：

（一）负责医学装备发展规划和年度计划的组织、制订和实施等工作。

（二）负责医学装备计划、审批、购置、验收、发放、质控、维护、维修、保养、应用分析并参与报废处置等全程管理。

（三）负责全院医学装备的维修保养，保障医学装备正常使用。

（四）收集相关政策法规和医学装备信息，提供决策参考依据。

（五）组织医学装备管理相关人员专业培训。

（六）按照国家规定对全院的计量器具执行强检工作。

（七）对医学装备实行科学管理，大型设备购置必须进行可行性论证，严格按照《大型医用设备配置与管理使用办法》进行管理配置。

（八）开展物资设备管理效益分析和教学科研工作。

（九）加强大中型医学装备合理应用情况分析。

（十）加强对医学装备的调研，了解使用情况，并对问题及时进行处理反馈。

第六条  使用部门应在设备科的指导下，具体负责本部门的医学装备日常管理工作，其具体职责如下。

（一）逐级建立使用责任制，制定操作规程，指定专人管理，严格使用登记，认真检查保养，保持仪器设备处于良好状态，随时开始使用。

（二）新进仪器设备要由设备科负责验收、安装和调试，在使用前要组织科室有关人员进行操作管理、使用和培训，经考核合格，方可独立操作。

（三）对于不可随意挪动、搬动的仪器设备。仪器设备操作使用过程中，操作人员不得擅自离开，发生仪器运转异常时，应及时通知责任设备科工程师，查找原因，及时排除故障，严禁带故障和超负荷使用。

（四）仪器设备（包括主机、附件、使用说明书）须保持完整，破损的零部件不得随意丢弃。

（五）仪器设备使用结束，由设备管理人员检查收存，关机放置。如发现设备损坏，应及时报告责任工程师，查明原因明确责任。

第三章  附则

第七条 本制度自发布之日起施行。

第八条 本制度有设备科负责解释。

2015年10月1日

- 青阳县人民医院医疗设备保障要求与规范

第一章  总　则

第一条 为了规范和加强我院医学装备保障，促进医学装备合理配置、安全与有效利用，充分发挥使用效益，保障医疗卫生事业健康发展，依据有关法律法规，制定本要求与规范。

第二条 本要求与规范所称的医学装备，是指我院各科室中用于医疗、教学、科研、预防、保健等工作，具有卫生专业技术特征的仪器设备、器械、耗材和医学信息系统等的总称。

第三条 本院利用各种资金来源购置、接受捐赠和调拨的医学装备，均按照本要求与规范实施管理。

第二章  机构与职责

第四条 本院医学装备管理实行机构为分管院领导、设备科和使用科室三级管理制度。

第五条 设备使用科室依据设备规模、管理任务配备数量适宜的专业技术人员。规模小、不宜设置专业技术人员的科室，应当配备专人管理。

第六条 设备科主要职责包括：

（一）根据国家有关规定，建立完善我院医学装备管理工作制度并监督执行；

（二）负责医学装备发展规划和年度计划的组织、制订、实施等工作；

（三）负责医学装备购置、验收、质控、维护、修理、应用分析和处置等全程管理；

（四）保障医学装备正常使用；

（五）收集相关政策法规和医学装备信息，提供决策参考依据；

（六）组织本机构医学装备管理相关人员专业培训；

（七）完成卫生行政部门和院领导交办的其他工作。

第七条 医学装备使用科室设专职或兼职管理人员，在设备科的指导下，具体负责本部门的医学装备日常管理保障工作。

第八条 成立医学装备管理委员会。委员会由院级领导、设备科及有关部门人员和专家组成，负责对本机构医学装备发展规划、年度装备计划、采购活动等重大事项进行评估、论证和咨询，确保科学决策和民主决策。

第三章  计划与采购

第九条 根据国家相关法规、制度、设备使用科室规模、功能定位和事业发展规划，科学制订医学装备发展规划。要优先考虑配置功能适用、技术适宜、节能环保的装备，注重资源共享，杜绝盲目配置和闲置浪费。

第十条 根据我院医学装备发展规划和年度预算，结合各使用科室装备配置和保障需求，编制年度装备计划和采购实施计划。

第十一条 医学装备发展规划、年度装备计划和采购实施计划由院级领导集体研究批准后方可执行。院级领导集体研究前需经医学装备管理委员会讨论同意。需主管部门审批的，应当获得批准后执行。

第十二条 单价在1万元及以上或一次批量价格在5万元及以上的医学装备均纳入年度装备计划管理。

第十三条 单价在50万元及以上的医学装备计划，进行可行性论证。论证内容包括配置必要性、社会和经济效益、预期使用情况、人员资质等。

第十四条 根据国家有关法律法规，按照公开透明、公平竞争、客观公正和诚实信用的原则，加强医学装备采购管理。

第十五条 纳入集中采购目录或采购限额标准以上的医学装备，实行集中采购，以公开招标方式进行采购。以公开招标以外其他方式进行采购的，严格按照国家有关规定报批。

第十六条 未纳入集中采购目录或集中采购限额标准以下的医学装备，首选公开招标方式采购。不具备公开招标条件的，可按照国家有关规定选择其他方式进行采购。

第十七条 加强预算管理，严格执行年度装备计划和采购实施计划。未列入计划的项目，原则上不得安排采购。因特殊情况确需计划外采购的，严格论证审批。

第十八条 按国家有关规定制订应急采购预案。因突发公共事件等应急情况需要紧急采购时，按照应急采购预案执行。

第十九条 采购进口医学装备时，按照国家有关规定严格履行进口设备采购审批程序。

第二十条 加强医学装备采购合同规范管理，保证采购装备的质量，严格防范各类风险，确保资金安全。

第二十一条 建立医学装备验收制度。医学装备到货、安装、调试使用后，医学装备管理部门应当组织使用部门、供货方依据合同约定及时进行验收。验收完成后应当填写验收报告，并由各方签字确认。

第二十二条 医学装备验收工作要在合同约定的索赔期限内完成。经验收不合格的，及时办理索赔。

第二十三条 申请和购置纳入国家规定管理品目的大型医用设备，按照相关规定执行。

第二十四条 建立医用耗材准入管理制度。属于集中采购目录内的，按照有关规定组织专家进行遴选。不在集中采购目录内但确需使用的，医学装备管理部门组织专家严格论证后，按照有关规定进行采购。

第二十五条 建立医用耗材入出库管理制度并严格执行。

第二十六条 加强一次性使用无菌器械采购记录管理。采购记录内容包括企业名称、产品名称、原产地、规格型号、产品数量、生产批号、灭菌批号、产品有效期、采购日期等，确保能够追溯至每批产品的进货来源。

第四章  使用管理

第二十七条 依据全国卫生系统医疗器械仪器设备分类与代码，建立我院医学装备分类、分户电子账目，实行信息化管理。

第二十八条 健全医学装备档案管理制度，按照集中统一管理的原则，作到档案齐全、账目明晰、完整准确。档案保管期限至医学装备报废为止。国家有特殊要求的，从其规定。

第二十九条 单价在5万元及以上的医学装备建立管理档案。内容主要包括申购资料、技术资料及使用维修资料。

第三十条 不得使用无合格证明、过期、失效、淘汰的医学装备。用于医疗活动的，应当具备医疗器械注册证。纳入国家规定管理品目的大型医用设备应当具备配置许可证。未经注册的医学装备临床试验按照国家相关规定执行。

第三十一条 严格依据国家有关规定和操作规程，加强医学装备安全有效使用管理。对生命支持类、急救类、植入类、辐射类、灭菌类和大型医用设备等医学装备安全有效使用情况予以监控。国家有特殊要求的，从其规定。

第三十二条 按照国家有关法律法规做好医学装备质量保障。医学装备须计（剂）量准确、安全防护、性能指标合格方可使用。

第三十三条 制定生命支持类、急救类医学装备应急预案，保障紧急救援工作需要。

第三十四条 建立健全医学装备维修制度，优化报修流程，及时排除医学装备故障。

第三十五条 加强医学装备预防性维护，确保医学装备按期保养，保障使用寿命，减少故障发生率。

第三十六条 对医学装备使用人员进行应用培训和考核，合格后方可上岗操作。大型医用设备相关医师、操作人员、工程技术人员须接受岗位培训，业务能力考评合格方可上岗操作。

第三十七条 医疗卫生技术人员使用各类医用耗材时，需认真核对其规格、型号、消毒及有效日期等，并进行登记。医用耗材使用后属于医疗废物的，严格按照医疗废物管理有关规定处理。

第三十八条 建立医学装备使用评价制度。加强大型医用设备使用、功能开发、社会效益、费用等分析评价工作。对长期闲置不用、低效运转或超标准配置的医学装备，在本院范围内调剂使用。

第五章  处置管理

第三十九条 按照国有资产处置管理有关规定处置医学装备，严格履行审批手续。处置海关监管期内的进口免税医学装备，须按照海关相关规定执行。

第四十条 医学装备处置方式主要包括调拨、捐赠和报废等。

第四十一条 对长期闲置不用、低效运转或超标准配置的医学装备，应当予以调拨处置。

第四十二条 因对口支援等工作需要，可对外调拨或捐赠医学装备。对接受捐赠的医学装备，应当质量合格、安全有效。

第四十三条 医学装备符合下列情形的，做报废处置：国家规定淘汰的；严重损坏无法修复或维修费用过高的；严重污染环境，危害人身安全与健康的；失效或功能低下、技术落后，不能满足使用需求的；国家有明确要求的。

第六章  监督管理

第四十四条 院纪委、审计、财务、国资办负责对设备科对本要求与规范的执行情况进行监督检查。

第四十五条 设备科负责对医学装备使用科室对本要求与规范的执行情况进行监督检查和评价考核。对违反本要求与规范的，制度不健全、管理不严格或职责落实不到位的科室，由设备科视情节严重程度，对其主要负责人和工作人员给予批评教育或报上级部门给予相应纪律处分。

第四十六条 依据本要求与规范加强医学装备管理工作。对违反本要求与规范的，不认真履行医学装备管理职责、违反操作规程造成人为损坏或保管不当造成遗失的工作人员，视情节严重程度，给予批评教育或相应纪律处分。

第七章  附 则

第四十七条 本要求与规范适用于全院各科室。

第四十八条 设备使用科室可根据本要求与规范，结合本科室实际，制订实施细则。

- 青阳县人民医院物资、设备计划及审批管理及制度

- 一、计划及审批工作在设备管理委员会领导下由设备科组织开展并落实。

- 计划审批

- 二、设备科应及时收集计划，根据工作需要编制计划， 坚持计划指导采购原则，坚持保障一线，急事急办原则。

- 三、年度计划：各科室根据工作需要，于l月份收集各科室需要编制设备需求采购配置表，报设备管理委员会并提请院务会议讨论。50万元以上设备，进行社会和经济效益可行性论证。通过后在分管院长的指导下进行审核，设备科根据审核后情况编制计划逐步落实招标采购。

- 四、临时计划：库房急需补充计划，使用科室因工作需要提出申请、科主任签字，如是新增设备须经使用科室报设备科，由分管院长批准方可受理，列入临时计划。

- 五、经批准的计划，设备科部门执行。复由审计科经常督促和检查计划执行情况。

- 采购审批：

- 六、公开招标

- 50万元以上设备或大宗物资经医院办公会讨论通过，院长审批上报卫计委、财政局审批，由青阳县公共资源交易中心组织招标采购。200万元以上大型乙类设备按规定参加省集中采购。

- 七、公开询价

- 10-50万元大型设备、大物资由医院物资采购管理委员会组织采购，报院办公会讨论通过，分管院长审批，报卫计委、财政局，由青阳县公共资源交易中心组织询价采购。

- 八、院内询价

- 10万元以下设备和物资，由设备科组织询价招标采购，分管院长参加，招标结果报院长办公会，院长或分管院长审批。

- 九、常规采购

- 库房备货，原渠道、原合同采购，有设备科组织相关人员参加，分管审批。

- 发放审批

- 十、常规发放，办公用品、印刷品、卫生材料、低值易耗由科室直接到库房领取，领用表须护士长或科室负责人签字，计入科室成本，库房保管员审批。
    十一、被服、水、电、修缮材料、办公家具领用表由护士长或科主任签字，物资供应科负责人审批。

- 十二、医疗设备、电脑配件、高附加值卫材领用表由护士长或科主任签字，分院副处长审批。

- 报废审批

- 对使用期满并无法修理或修理费超过其实际价值的物资可申请办理报废手续。

- （一）被服、低耗、办公用品由科室申请，库房保管或计帐员审核，分管副处长。

- （二）医疗设备、电器、办公家具、电脑、电话、由科室申请，信息科、设备科相关科室技术人员鉴定。

- （三）设备报废由科室申请，维修人员鉴定，报设备管理委员会审批，分管院长审核。

- 六、               青阳县人民医院物资招标采购暂行办法

- 第一章  总则

- 第一条  为了加强物资采购的监督管理，适应社会主义市场经济的需要，维护医院利益，保障医院物资供应，促进廉政建设，按照《中华人民共和国招标投标法》《政府采购法》等有关规定，制定本办法。

- 第二条  凡医院医疗设备、大宗卫生材料、大宗后勤物资等的采购，必须按本办法规定采用招标的方式采购。

- 第三条  医院采购遵循公开、公平、公正、诚实信用和效益的原则，维护招、投标双方的合法权益。

- 第四条  根据医院制定的物资采购标准进行采购，不得超标采购。

- 第五条  医院物资采购管理委员会负责招标采购工作，物资设备处具体落实招标和采购的组织、协调工作。

- 第六条  医院采购应当接受社会监督和纪委、监察、审计、财务、国有资产管理等部门监督，任何组织和个人有权对医院采购中的违法行为进行控告和检举。

- 第二章  招标范围

- 第七条  凡符合下列条件的采购项目，必须实行招标采购：

- (一)单位市场价格万元以上的物资；

- (二)同类商品批量价格l0万元以上的物资；

- (三)合同价值10万元以上的服务(器械维修、技术工程等，下同)项目；

- (四)采购年度计划项目；

- (五)医院物资采购管理委员会认为需要集中招标采购的其他物资或获得的服务项目。

- 第八条  有下列情形之一的，可以不实行招标：

- (一)涉及国家知识产权保护和其他机密的：

- (二)物资或服务项目只能从某一供应商处获得，或者供应商拥有对该项目的专有权，并且不存在其他合理选择或替代物的；

- (三)因发生不可预见的急需或者突发事件，不宜采用招标方式的：

- (四)经公告或者邀请3家以上符合投标资格的供应商参加投标，供应商未对招标文件作出实质性响应的；

- (五)法律、法规另有规定的其他情形；

- (六)经医院党委会或院长办公会集体研究做出不宜招标决定的。

- 第三章    招标方式

- 第九条  医院采购采用政府集中招标、公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购方式。

- 政府集中招标：价值在200万元以上按规定应由省集采中心采购的设备由省集采中心集中招标采购方式采购。

- 公开招标采购：价值1-10万元设备由医院组织询价招标采购，价值10-50万元设备由青阳县公共资源交易中心组织公开询价或公开招标方式采购，价值50万元以上设备由青阳县公共资源交易中心公开招标采购。

- 邀请招标采购：医院设备管理委员会委托设备科向符合投标资格3个以上供应商发出投标邀请的采购方式。

- 竞争性谈判采购：设备科会同有关部门直接邀请3家以上的供应商提供的报价进行比较，以确保价格具有竞争性的采购方式。

- 单一来源采购：是指经院长办公会或院长授权，医院设备科向供应商直接购买的采购方式。

- 招标以外的其他采购方式，其适用的具体规定和程序由医院物资采购管理委员会另行规定。

- 第十条    医院采购实行集中采购与分散采购相结合，以集中采购为主、分散采购为辅。

- 执行财政部、卫计委有关文件规定，逐步按照集中采购目录和额标准执行。

- 第四章  招标采购的审批及管理

- 第十一条  招标采购的审批程序是：由使用科室提出申请报设备科，分管院长审核，医院设备管理委员会通过、院办会议通过或院长审批。竞争性谈判、单一来源采购由分管院长审批。

- 第十二条  采购项目按下列分类组织招标采购：

- (一)属医疗设备万元以上采购的，由医院物资采购管理委员会不定期组织招标采购。

- (二)属同类品目批量集中采购的，设备科根据经批准的申购数量综合汇总，定期或不定期组织招标采购。

- (三)属同类品目零散的物品，可采取先招标，后由设备科向中标供应商定期、不定期采购，签定合同，中标供应商原则上供货有效期2-3年。

- 第五章  招标程序及采购合同

- 第十三条

- 政府集中招标：

- 200万以上设备或者大型乙类设备参加省集采平台招标，按规定申请上报采购计划，省集采平台招标结束后签订代理合同采购。

- 200万以上设备及服务如果省集采平台没有集采目录及计划，医院向上级主管部门及财政部门提出申请，同意后参加当地公共资源交易中心集中招标采购。

- 50万元-200万元设备及服务，医院向上级主管部门及财政部门提出申请，同意后参加当地公共资源交易中心集中招标采购。

- 10-50万元设备及服务，医院向上级主管部门及财政部门提出申请，由当地公共资源交易中心组织公开询价或公开招标采购。

- 院内询价采购：

- 1-10万元设备及服务，由医院组织公开询价采购。

- 招标工作按发标、投标、开标与评标三个程序进行、发标：医院将需要采购的项目列出清单，说明其性能、用途、数量、质量、时间等具体要求，按本办法第十一条的规定审批后，设备科根据采购项目的有关科室编制技术要求及招标文件，确定采用的招标方式，并在投标截止日前发出招标公告或向有关公司发出投标邀请。

- 投标：投标人按照招标文件的要求编制和递交投标文件，相关部门审核其资质，资质合格的投标人需缴交投标保证金。在投标文件规定的有效期内，不得撤回投标文件或修改实质性条款。

- 开标与评标：开标有医院招标领导小组主持，在招标文件规定的时间、地点进行，并在纪检、监察、审计等人员在场监督下进行评标，依照招标文件规定，按招标程序评定中标人。

- 第十四条  医院物资采购管理委员会委托物资设备处向向院办公会汇报后，中标人发出《中标通知书》或其他方式通知。医院和中标人应在规定的时间内签订采购合同，中标人需交纳履约保证金(投标保证金可转抵履约保证金，不足者要如数补足)，采购物资没有出现质量等问题的，履约保证金在一年内退回。采购合同条款必须与标书的有关规定相符，并按医院经济合同管理规定办理审批手续后生效。

- 第十五条  合同签订后，医院要求中标人必须全面履行合同，任何一方不得擅自变更或者解除合同。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。确需变更合同的，应经双方协商和征得医院院长办公会同意。

- 第六章  监督检查

- 第十六条  医院物资招标采购必须遵守国家有关法律、法规规定，并接受监督，

- 纪检、审计、计财等部门参与监督检查。被监督检查的单位必须如实提供检查所必需的材料，不得拒绝。

- 第十七条  医院物资采购管理委员会必须每年公布招标采购有关情况，物资设备处每年年终以书面形式向院长办公会汇报当年招标采购以及合同履行情况。

- 第十八条  任何科室不得擅自采购纳入招标采购范围的物资或者实施服务项目，否则财务部门不予报销。

- 第十九条  任何单位及个人不得利用招标采购牟取私利，不得串通或垄断经营获取暴利，不得收取回扣、收受贿赂。违者，依法追究其行政责任；造成损失的，须承担赔偿责任；触犯刑律的，由司法机关追究其刑事责任。

- 第七章  附则

- 第二十条  本办法如与上级部门文件规定冲突的，按上级部门文件规定执行。

- 第二十一条  本办法自发文之日起实施，并由医院物资设备处负责解释。

- 七、医疗设备采购论证制度

1、设备科在分管院长领导下，负责全院大型医疗设备购前论证工作，协同临床科室进行医疗设备的规划调研、立项论证、申报审批等相关工作。

2、设备科对临床科室提出的设备采购申请进行购置论证，报设备管理委员会审核。

3、申购科室应在以下方面向设备科及设备管理委员会提出说明：

①应用论证：重点说明学科、临床应用必需理由；

②市场论证：重点描述所申购设备的市场应用状况；

③配置论证：提供详细的需求配置清单及功能要求；

④人员和场地基本条件论证；

⑤效益论证：社会效益和经济效益等。

5、大型甲乙类50万元以上设备需进行可行性论证。

6、设备科负责拟购医疗设备的技术审核。实行专人技术负责；参与采购、安装和验收工作。

- 八、设备采购管理工作制度

- 为加强对我院医疗设备采购工作的监督和管理，增加采购过程的透明度，有效预防采购活动中的违法违纪行为，拟定本制度。

- 1、凡属医疗、教学、科研用仪器设备及医用器械、卫生材料，统一由设备科采购。

- 2、采购时一般须两人以上进行，尽量定点采购。除特殊专业设备器械可派有关人员协同采购采购外，其他人员不得擅自采购，否则财务科拒绝付款。

- 3、购置单价小于1万元、批量较小的物资设备，由设备科和使用单位安排不少于2人的采购小组，按照计划确定数量、规格、型号，性能参数，进行市场调研和采购，确保优质优价。

- 4、购置单台价值在万元以上的仪器设备和价值在10万元以下的大宗、批量物资设备，应按照《青阳县人民医院物资招标采购暂行办法》的有关规定，采取招标、邀标或议标的方式，在分管领导的参与、监督下由相关科室及设备科遵循公开、公正、公平的原则进行采购。同品牌、同型号设备在一定时间内根据申请科室对设备的要求可进行跟标采购。

- 5、计划采购设备须按以下工作流程：

- 科室提交的申请，大型甲乙类设备须填写《青阳县人民医院设备采购审批表》。

- 根据设备管理委员会通过的购置计划和科室临时的设备购置申请，按轻重缓急，设备科每月做到采购计划中，经分管院长审批通过后，设备科按规定进行招标采购。

- 招标结束后由设备科拟定合同。合同文本制定完成后，合同先由公司方签字、盖章后，设备科提请分管院领导、院长签字盖公章。

- 设备科通知销售公司领取合同，同时备货。备货期因设备的不同，而没有统一的到货时间，一般最长不超过3个月。

- 设备到位后，设备科组织验收、登记、办理处入库等后续的工作。

- 6、采购执行情况的评价

- （1）10万元以下按第4条执行。10万元以下医疗设备，采用设备科和使用科室共同进行市场调研后进行采购。

- （2）10万元以上医疗设备报卫计委及财政局，在县公共资源交易中心采用公开招标采购方式。

- （3）招标采购前，设备科对拟购置设备的基本信息进行调查，由使用科室配合设备科进行设备参数采集工作。

- （4）合同的签署：合同条款合理、合法、符合招标文件要求，院领导签字后，方可执行合同。

- 8、验收保管的评价

- （1）仪器设备到货后，设备科的验收人员（工程师）会同临床使用科室共同对设备进行验收、调试。

- （2）设备验收合格后，根据合同，对照发票办理出入库手续。

- （3）医院组织多部门对实物资产进行定期或不定期核对，设备科仓库每年1次定期盘点或不定期的核对。

- 9、采购经办人及相关人员要妥善保管原始计划书、合同书、验收报告、票据等有关材料，不得涂改、丢失或销毁，并在设备科进行存档。

- 10、应严格按规定办理物资设备的暂付款、报销和固定资产入账手续，杜绝先购后审现象的发生。参与采购的单位或个人要认真学习物资采购供应的有关规章制度，自觉接受审计、监察、财务等部门的监督检查。

九、医疗设备验收制度

1、医疗设备开箱验收应有供货商、使用科室代表、设备科主管工程师和设备科设备管理员共同在场。

2、设备供应商、使用科室代表、设备科主管工程师和设备管理员应现场逐件开箱、逐件清点、逐件登记。

3、设备包装箱在验收未结束前严禁移离验收现场，直至全部验收工作结束，且对包装箱进行认真查看后，方可处理。

4、设备功能调试和技术招标验收以使用科室实际操作为主，如实的填写功能、技术招标验收记录。

5、对于随设备的操作手册、维修手册等重要文件，需进行仔细登记，由设备科保管，如有需要可由使用科室保管。验收完毕后，工程师须配合安装调试单位工程人员认真填写验收报告提交科室备案。

6、设备科根据验收完成文件和发票原件及时办理出入库手续和登记手续。

7、未经验收或者验收不合格的医疗设备严禁投入临床应用。

十、医疗设备使用管理制度

一、各科室医疗设备由科主任、护士长负责管理，做到科内医疗器械数量与帐目相符。并对每台设备设专人保管、使用，实行专人负责挂牌制，确保设备的良好状态。

二、设备到货后由设备科通知厂家按医院指定时间来院安装，开箱时要有设备采购员、设备科工程师和科室设备管理员参加方可进行，进口设备还须外商人员和商检部门参加，缺一者不许验收，私自开箱验收者，一切后果由当事者负责。

三、设备的一切随机资料由设备科统一管理。

四、医疗设备操作人员要严格执行操作规程，在未熟悉该设备的构造、性能、维护方法和操作前，任何人不得上机操作。大中型设备、精密仪器逐步实行持证上岗制度，上机人员要经过专业技术培训，未经培训人员严禁上机操作。

五、操作人员在操作过程中要认真负责、不得擅自离岗，要经常保持设备外观清洁、无损，使设备处于最佳状态。

六、使用科室要明确设备的操作规程，对每台进行定人使用，定人保管，定期保养、检查。设备使用要有详细的登记，及时、准确的记录设备的运转时间、人次、机器的完好状况等，认真填写《科室医疗仪器设备档案表及使用保养维修登记本》，做好设备日常维护工作并记录，此记录将作为设备的利用率、完好率、效益分析的重要参考数据，也将作为科室成本核算与设备购置的重要参考数据。

七、发现设备运转异常时，要立刻关机，并通知维修技术人员，严禁设备带故障或超负荷使用。未经设备处批准，不得将自行找外单位人员修理，否则后果自负。

八、各科室计量器具必须具备计量检定合格证方可使用。如发现问题应即使通知计量检查室查验。

九、各科室医疗设备调动、借用应履行院内设备调拨相关手续 ，对于使用率低、使用不当，致使设备未能充分发挥作用者，将给予回收或调剂使用，自行调动者扣该科室责人当月奖金。

十、经鉴定报废的医疗器械，待逐级批复后方可报废，并由设备管理部门核销帐目，统一收回，途中流失者，由该科室负责人追回。

十一、医疗器械设备档案管理制度

1、医疗设备购入时的原始资料及有关情况进行记录备案，技术要求较高的精密设备及万元以上的设备，都应建立档案，10万以上的大型设备应独立案卷建档。

2、设备档案内容：

(1)、筹购资料：

购置大型仪器设备论证书，产品生产和注册证书、销售产品的经营许可证、订货合同等。

(2)、设备技术资料：

产品说明书或用户手册、使用与维修手册、线路图及其它有关资料。

(3)、管理资料：

医用设备验收/鉴定记录、商检、大型医疗器械履历书、设备操作及维护保养规程、科室仪器设备使用登记本、使用维修记录等。

- 资料不得外借，需查阅应先征得有关领导同意。

十二、固定资产管理制度

1、医疗设备、医疗器械及有关医疗、教学、科研专用设备，使用年限在一年以上，单价价值在壹仟元以上的均属固定资产范畴，应按固定资产管理。 
    2、设备科仓库会计负责建立明细账。由设备科长把关，严格执行采购、验收、出入库、调拨、变价、报损、报废等手续。 
    3、各科增加设备时，均应事先按规定做出计划，经医院同意后，方可购置。
    4、领用的各种固定资产，不准随意变动，如确因工作需要在科室之间进行调配时，须经设备科办理调拨手续，报财务科核准。 
    6、设备科仓库每年应对新增固定资产全面清查核对一次，补漏差缺，并查找原因。 
    7、建立固定资产管理档案。大型、贵重、精密仪器参照《仪器设备档案资料管理制度》执行。 
    8、固定资产管理和使用应纳入科室工作的重要位置，做到合理使用，管理完善。对因玩忽职守或违反操作规程造成损失者，当事人或科室必须立即写出书面报告，说明原因，根据情节按有关规定处理。对隐情不报者应严加处理。
    9、各科室使用的医疗器械发生故障时，未经批准不得将仪器带往外地修理。 
    10、贵重仪器原则上不外借，特殊情况须经门诊主任批准，方可借出。收回时，由保管科室检查无误，方可保管。
    11、各种设备资料，由设备科建立档案，说明书按需要可由科室保管。 
    12、仪器室内应保持整齐、清洁，要经常注意门、窗、水、电的关闭，下班前仔细检查，以确保安全。

十三、医疗设备使用培训制度

1、新引进医疗设备特别是贵重精密仪器设备投入使用前，操作使用人员必须经过培训学习、熟悉操作、考核合格后才能正式上岗操作、使用仪器设备。

2、根据实际情况确定培训学习途径：生产厂家安装工程师培训；到已有同类设备的兄弟单位学习；向验收维修人员学习；仔细阅读说明书自学等。

3、医疗设备操作使用人员在熟悉操作后，要及时制定出操作规程。

4、贵重医疗设备要求专人管理、专人操作。因工作需要必须移交他人操作时，应该由原操作人员负责教会使用并移交操作规程和安全维护保养注意事项，否则后果由原操作人员负责。

5、医疗设备管理人员必须定期检查仪器设备使用者执行操作规程情况，不定期考核，不合格者不得继续操作仪器设备。

6、未经培训擅自操作仪器设备或有章不循造成仪器设备故障或医疗事故者，责任自负，并按医院有关规定处理。

十四、医疗设备使用人员考核制度

1．医疗设备管理人员必须定期检查仪器设备使用者执行操作规程情况，不定期考核，不合格者不得继续操作仪器设备。

2．院内考核采用四级计分制，即优、良、合格、不合格4个等级，其中：操作方法正确、能严格遵守操作规程，熟知日常维护保养方法，回答问题完整、描述准确，评“优”；操作方法正确，能进行简单的日常维护保养，回答问题较完整、描述较准确，评“良”；操作方法基本正确，了解简单的日常维护保养方法，回答问题较准确，描述中没有严重错误，评“合格”；操作方法不正确，不会日常维护保养方法，回答问题存在较多错误和遗漏或描述中存在严重错误，评“不合格”。

3．医疗设备管理人员为临床合理使用医疗设备提供技术支持、业务指导、安全保障与咨询服务。

4．大型医疗设备操作人员须经考试合格后，才能操作使用医疗设备。

十五、大型医疗设备成本效益分析制度

1、科室大型医用设备验收合格并正式投入使用后，纳入效益分析考核范畴。

2、设备科将新增的考核范畴设备报信息科、财务科提取设备收入情况。

3、财务科按年度将考核范畴内的设备月效益收入情况报设备科。

4、设备科按年度将设备的效益分析考核情况分析、汇总后，报分管院长和院长签字，对效益低下的设备查找原因，并责成科室进行改进。

十六、设备使用、保养、维修管理制度

1.设备使用科室要设立设备专门管理人，设备管理人要熟悉该设备操作规范，并和设备科一起承担对其他操作人员的培训任务。操作人员应严格按照操作规程使用设备，设备使用完毕后应整理好附件，防止损坏、丢失。

2.设备使用科室管理人要做好设备的日常保养工作，内容为表面清洁、易松动部件检查及日常开机使用是否正常，并做好登记工作，如有问题及时通知设备维修人员。

3.设备维修人员对使用科室提出的设备维修申请，维修人员应及时予以响应和处理。维修完毕后，维修人员应详细填写维修记录，并通知使用科室恢复使用。

4.设备维修人员对无法解决的或疑难问题应及时上报领导并通知设备生产厂家工程师进行维修。

5.对急救设备，维修人员应定期做好巡检工作。对急救设备，维修人员不得以任何理由拖延扯皮，而应积极抢修保证临床第一线需要。

6.设备科维修人员定期深入科室对所负责的仪器设备进行安全巡查，发现问题及时处理，防止发生意外事故。

7.对保修期内或购置保修合同内的设备，要掌握其使用情况。出现问题时，及时与保修方联系对设备进行维修。

8.设备维修人员应保持工作区域的安全与整洁。保管好各种维修工具、仪器，防止丢失损坏。

十七、医疗设备报废管理制度

1、报废申请：对于不能继续使用的医疗设备固定资产，资产所在科室负责人需认真填写《医疗设备固定资产报废申请单》，并提交设备科。

2、报废设备鉴定：设备维修主管工程师应本着严谨的科学态度，对需报废的医疗设备固定资产给出实事求是的技术鉴定意见。

3、因管理不当或人为因素损坏仪器设备，应写事故报告，送交设备科和医务部，根据情节给予处罚。

4、报废申请审批:《医疗设备报废申请单》经设备、财务、审计部门主任审核签字、由设备管理委员会审核并报分管院领导批准签字后，方可按程序办理报废手续。

5、报废物资处理：经批准报废的医疗设备固定资产，报废物资处理由设备运至医院指定报废物资仓库，并在《固定资产报废申请单》签名确认。如可再维修利用的，设备维修在《固定资产报废申请单》上注明。如无利用价值的，则进行残值处理，由设备科报院长批准后由废品回收站进行回收实施，费用上缴财务科。

6、固定资产账目变更：财务科将已完成的《固定资产报废申请单》设备进行核销处理，进行医疗器械固定资产账目变更。

7、对不符合使用管理要求的医疗设备实行强制报废。

十八、医疗设备更新制度

1、实行有效可行的医疗设备更新制度，是保证医院正常运转，提高医疗质量的关键措施。

2、医疗设备更新年限，可根据其性能、耐用度、质量情况、使用频率来确定。

3、医疗设备的暂定更新年限：电子仪器及光学仪器类为8年，医用电器及机械类为10年，放射性设备及其它耐用设备为15年，纤维内窥镜为5000人次。

4、设备科负责对全院各科室贵重医疗仪器设备，建档管理，记载机器的购进、安装时间、使用时间、故障及维修保养情况，为该设备的更新积累资料依据。

5、各科室要及时的填写机器使用及维修记录、设备科维修人员要定期检查机器使用操作情况，填写维修记录。

6、下列设备可申请更新：

（1）已达到或超过规定年限且无修复使用价值的仪器设备。

（2）结构陈旧、性能落后、严重丧失精度，不能满足使用要求且无法修复的仪器设备。

（3）严重影响安全、继续使用将会引起事故危险，且不易修复改装者。

（4）严重浪费能源、造成严重危害、因事故或灾害造成严重损坏的仪器和设备。

（5）由于新技术、新设备的出现，更新设备可给医院带来较大经济效益、社会效益和技术效益者。

7、仪器设备淘汰、报废需经维修人员鉴定后，由科主任提出申请并填写设备淘汰、报废申请单、报技术委员会鉴定，经院长审批签字后送交设备科。

十九、医疗设备调拨管理制度

医疗设备使用科室必须指定专门的设备管理员，实行专人负责制。医疗设备的调拨和转移必须通知设备科，有设备科办理相关手续，并报财务科确认。如未办理固定资产管理移交手续而产生责任纠纷或造成不良后果的，科室负责人应承担相应责任。

- 跨科借用：由于医疗需要，经双方科室负责人同意，医疗设备固定资产可以跨科借

用。固定资产借出方需由设备管理员保留借方设备管理员借条，该借条必须注明设备名称、固定资产编号、设备完好状况、设备归还日期等。如未办理借用手续或因借条丢失所造成账物不符等结果，将由借出方设备管理员承担相关责任。

- 资产专科：医疗设备固定资产因临床业务需要进行转科使用，相关科室需向设备科

提出书面申请，经设备科审核，设备科主任签字、分管院领导批准，报医院财务科办理固定资产账目变更后，方可移交相关医疗设备资产。

- 资产出院：医院医疗设备固定资产因志愿或捐赠转移出院外，设备科必须根据院长

的亲笔批准相关文件，凭接收方接受文件及时报财务科办理固定资产账目变更手续。

二十、放射诊疗安全防护管理制度

为贯彻放射诊疗实践的正当化和放射防护最优化原则，落实《放射性同位素与射线装置安全与防护条例》、《放射诊疗管理制度》、《医疗照射放射防护的基本要求》等法规、标准的要求，保证放射诊疗质量和患者（受检者）的健康权益，制定本制度。

1、警示告知

（1）、在放射诊疗工作场所的入口处和各控制区进出口及其他适当位置，设置电离辐射警告标志，在各机房门口设置工作指示灯。

（2）、在放射诊疗工作场所入口处显眼位置设置“孕妇和儿童对辐射危害敏感，请远离辐射”的温馨提示标语。确需放射检查，请与医生说明并在知情同意书签字。

（3）放射诊疗工作人员对患者和受检者进行医疗照射时应事先告知辐射对健康的影响。

2、屏蔽防护

（1）、放射工作场所应当配备与检查相适应的工作人员防护用品和受检者个人防护用品，防护用品应符合一定的铅当量要求，并符合国家相应的标准。

（2）、放射工作人员实施医疗照射时，只要可行，就应对受检者邻近照射野的敏感器官和组织进行屏蔽防护；工作人员在辐射场操作时必须穿戴个人防护用品。

3、放射检查正当化和最优化的判断

（1）、医疗照射必须有明确的医疗目的，严格控制受照剂量。严格执行检查资料的登记、保存、提取和借阅制度，不得因资料管理、受检者转诊等原因使受检者接受不必要的重复照射。

（2）、不得将核素现象检查和X射线胸部检查列入对婴幼儿及少年儿童体检的常规检项

目。

（3）、对育龄妇女腹部或骨盆进行核素显像检查前，应问明是否怀孕；非特殊需要，对受孕后八至十五周的育龄妇女，不得进行下腹部放射影像检查。

（4）应当尽量以胸部X射线摄影代替胸部荧光透视检查。

（5）、事实放射性药物给药和X射线照射操作时，应当禁止非受检者进行操作现场；因患者病情需要其他人员配检时，应当对配检者采取防护措施。

（6）、每次检查实施时工作人员必须检查机房门是否关闭。

4、设备维修保养

（1）、工作人员必须坚守岗位，对机器的使用、保管、清洁、维护负责，机房内保持清洁，不堆放杂物，无关人员不得擅自动用机器。

（2）、设备开机后应检查是否正常，先预热球馆后才能工作。

（3）、设备应开展定期的维护（三个月一次）、检查。如发现问题及时通知科室负责人做出监督整改。

5、监督检查

（1）、放射安全领导小组应每季一次对科室的防护操作进行检查，科室负责人每周应进行检查。

（2）、对放射工作人员违规操作行为应及时发出整改通知书，督促可是落实整改。

二十一、医疗器械质量使用安全管理制度

  - 为加强医疗器械临床使用安全管理工作，降低医疗器械临床使用风险，提高医疗质

量，保障医患双方合法权益，根据《医疗器械临床使用安全管理规范》的规定和要求，由医院医疗器械质量安全管理委员会制定本制度。

  - 医疗器械临床使用安全管理是指医疗机构医疗服务中涉及的医疗器械产品安全、人

员、制度、技术规范、设施、环境等的安全管理。

  - 为确保进入临床使用的医疗器械合法、安全、有效，对首次进入我院使用的医疗器

械严格按照医院的要求进入；对器械的采购严格按照相关法律法规采购规范、入口统一、渠道合法、手续齐全；将医疗器械采购情况及时做好对内公开；对在用设备及耗材要进行评价论证，提出意见及时更新。

  - 医疗器械采购、评价、验收等过程中形成的报告、合同、评价记录等文件进行建档

和妥善保存。

  - 从事医疗器械相关工作的技术人员，应当具备相应的专业学历，技术职称或者经过

相关技术培训，并获得国家认可的职业技术水平资格。

  - 对医疗器械临床使用技术人员和从事医疗器械保障的医学工程技术人员建立培训，

考核制度，组织开展新产品，新技术应用钱规范化培训，开展医疗器械临床使用过程中的质量控制，操作规程等相关培训，建立培训档案，定期检查评价。

  - 临床使用科室对医疗器械应当严格遵照产品使用说明书，技术操作规范和规程，对

产品禁忌症及注意事项应当严格遵守，需向患者说明的事项应当如实告知，不得进行虚假宣传，误导患者。

  - 医疗器械出现故障，使用科室应当立即停止使用，并通知设备科按规定进行检修，

经检修达不到临床使用安全标准的医疗器械，不得再用于临床。

  - 发生医疗器械临床使用不良反应及安全事件，临床科室应及时处理并上报设备科，

由设备科上报上级卫生行政部门及药品食品监督管理局。

  - 严格执行《医院感染管理办法》、《医用耗材管理制度》的有关规定，对消毒器械和

一次性使用医疗器械相关证明进行审核。一次性使用的医疗器械按相关法律规定不得重复使用，按规定可以重复使用的医疗器械，应当严格按照要求清洗，消毒或者灭菌，并进行效果监测。医务人员在使用各类医用耗材时，应当认真核对其规格、型号、消毒或者有效日期等，并进行登记处理。

  - 临床使用的大型医用设备，植入与介入类医疗器械名称，关键性技术参数及唯一性

标识信息应当记录到病历中。

  - 制定医疗器械安装，验收（包括商务、技术、临床）使用中的管理制度与技术规范。

  - 对在用设备类医疗器械的预防性维护，检测与校准，临床应用效果等信息进行分析

与风险评估，以保证在用设备类医疗器械处于完好与待用状态，保障所获临床信息的质量。

  - 在大型医用设备使用科室的明显位置，公示有关医用设备的主要信息，包括医疗器

械名称、注册证号、规格、生产厂商、启用日期和设备管理人员等内容。

  - 遵照医疗器械技术指南和有关国家标准与规程，定期对医疗器械使用环境进行测

试，评估和维护。

  - 对于生命支持设备和重要的相关设备，制定相应应急备用方案。

  - 医疗器械保证技术服务全过程及其结果均应当真实记录并存入医疗器械信息档案。

附：青阳县人民医院医疗器械使用安全情况考核记录表

青阳县人民医院医疗器械使用安全情况记录表

青阳县人民医院医疗器械使用安全情况考核记录表

| 科室名称 |  | 考核时间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要考核 设备名称 |  |  |  |
| 设备环境 |  | 水电气通风设施 |  |
| 科室参加使用 安全考核人员 |  |  |  |
| 存在问题 |  |  |  |
| 原因分析 |  |  |  |
| 改进措施 |  |  |  |
| 后期落实情况 |  |  |  |
| 科室负责人签字： |  | 设备科签字： |  |

考核标准：1、环境因素，影响患者安全的应用设备和设备正常工作空间隔音、净化系统空气的湿度、湿度、洁净度等。2、供水、供电、供气、通风等设施正常运转，无隐患。3、工作人员的细心，细致问题。应用过程中安全性、可靠性和应用人员的技术素质、责任心密切有关系。4、仪器的存放管理。仪器指定的存放位置如需变动，需经科室领导同意。5、工作人员的培训。医院工作强度大，人员更换频繁，及时做好更换人员的仪器使用培训工作。6、放射设备，严格按照安全防护管理制度考核。

青阳县人民医院医疗器械使用安全情况记录表

| 耗材名称 |  | 记录时间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 使用科室 |  | 耗材效期 |  |
| 生产厂家 |  |  |  |
| 科室参加人员 |  |  |  |
| 存在问题 |  |  |  |
| 原因分析 |  |  |  |
| 改进措施 |  |  |  |
| 后期落实情况 |  |  |  |
| 科室负责人签字： |  | 设备科签字： |  |

  - 本表用于医用耗材使用安全情况抽检。

  - 抽检无问题的医用耗材无需填写“存在问题及以下项目

  - 抽检有问题的医用耗材需视具体情况进一步填写《可疑医疗器械不良事件报告表》

二十二、医疗器械不良反应事件监测与报告管理制度

为加强我院医疗器械安全监测和管理，规范我院医疗器械不良反应事件报告和管理制度，根据国家食品药品监督管理司《医疗器械不良反应报告和监测管理办法》及国家相关法规及管理办法，制定制度如下。

- 组织领导

医院成立药品及医疗器械不良反应监测管理小组，领导和组织全院医疗器械不良反应事件的处理。监测管理小组的日常具体工作由设备科负责。

- 报告范围

发生以下医疗器械不良反应事件必须报告监测管理小组：

- 医疗器械不良反应（合格医疗器械正常用法的意外有害后果）。

- 医疗器械质量缺陷（假、劣）导致的不良反应事件。

- 使用不当导致的不良反应事件。

- 医疗器械不良反应的报告程序

- 医疗器械不良反应事件实行逐级、定期报告制度。必要时，可采取越级报告制度。

临床科室发现医疗器械不良反应必须及时报告。

- 医院建立医疗器械不良反应监控网络，由各临床科室制定专人负责医疗器械不良

反应联络工作（科室联络员），负责本科室的医疗器械不良反应的搜集、汇总、上报，监督协调医护人员不良反应的报告。

- 各临床科室医护人员应高度重视医疗器械不良反应事件的报告和监测工作，密切

关注和发生随时收集本科的医疗器械不良反应，一经发现医疗器械不良反应须及时进行详细记录、调查，及时准确填写《可疑医疗器械不良事件报告》，并按规定将填好表格上交科室联络员或医院医疗器械不良反应监测管理小组。

- 发现严重、罕见的不良反应病例，应先经医护人员诊治和处理，并做好医疗器械

的留样、保存和记录工作，在24小时内报告给本科不良反应联络员和医院医疗器械不良反应监测管理小组，其中死亡病例必须在8小时内报告。

- 发现医疗器械严重不良反应或群体不良事件或死亡病例须在8小时内报告给本科

不良反应联络员和医院医疗器械不良反应监测管理小组，并及时填写《医疗器械突发性群体不良事件基本信息表》。

- 医院医疗器械不良反应事件监测管理小组安排专门人员及时收集、整理，并按规

定日期向国家医疗器械不良反应监测中心报告。一般医疗器械不良反应每月集中上报，新的或严重的医疗器械不良反应于48小时内上报，可疑死亡病例12小时内上报，群体不良反应立即上报。

- 医疗器械不良反应事件的改进管理

- 医院医疗器械不良反应监测管理小组必须及时将各科室报告的医疗器械不良反

应事件调查、分析、评价、处理。并将结果及时反馈到科室，做好科室的改进和整治工作。

- 医疗器械不良反应监测中心必须定期向各科室或者原报告人反馈国家医疗器械

不良反应监测中心评价信息。根据不良反应的评价信息改进科室工作。

附件：可疑医疗器械不良事件报告表

可疑医疗器械不良事件报告表

报告日期：     年  月  日                            编  码：          

报告来源： 生产企业  经营企业  使用单位 单位名称：

联系地址: 邮 编： 联系电话： C．医疗器械情况

11．产品名称：

12．商品名称：

13．注册证号：

14．生产企业名称： 生产企业地址： 企业联系电话：

15．型号规格： 产品编号： 产品批号：

16. 操作人：专业人员 非专业人员 患者 其它（请注明）：

17. 有效期至： 年 月 日 18．生产日期： 年 月 日

19. 停用日期： 年 月 日

20. 植入日期(若植入)： 年 月 日

21. 事件发生初步原因分析：

22. 事件初步处理情况：

23．事件报告状态：  已通知使用单位  已通知生产企业  已通知经营企业  已通知药监部门

D. 不良事件评价

24．省级监测技术机构评价意见（可另附附页）:

25．国家监测技术机构评价意见（可另附附页）:

| 报告人签名： 国家食品药品监督管理局制 A．患者资料 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1．姓名： | 2．年龄： | 3.性别 男  女 |
| 4．预期治疗疾病或作用： |  |  |
| B．不良事件情况 |  |  |
| 5．事件主要表现： |  |  |
| 6．事件发生日期： 年 月 日 7．发现或者知悉时间： 年 月 日 |  |  |
| 8. 医疗器械实际使用场所：  医疗机构  家庭  其它（请注明）： |  |  |
| 9.事件后果  死亡 （时间）；  危及生命；  机体功能结构永久性损伤；  可能导致机体功能机构永久性损伤；  需要内、外科治疗避免上述永久损伤；  其它（在事件陈述中说明）。 |  |  |
| 10.事件陈述：（至少包括器械使用时间、使用目的、使用依据、使用情况、出现的不良事件情况、对受害者影响、采取的治疗措施、器械联合使用情况）填写方式： 器械使用时间: 使用目的: 使用依据: 使用情况: 不良事件情况: 对受害者影响: 采取治疗措施时间: 采取治疗措施: 不良事件好转时间: 器械联合使用情况: 事件发生医院:青阳县人民医院 |  |  |
| 报告人： 医师 技师 护士 其他 |  |  |

二十三、医疗器械临床使用安全控制与风险管理制度及流程

为加强医疗器械临床使用安全管理工作，降低医疗器械临床使用风险，提高医疗质量，保障医患双方合法权益，根据《医疗器械临床使用安全管理规范（试行）》规定，结合我院实际，制定本规范。

一、建立医院设施设备安全管理委员会, 全面管控医疗器械临床使用安全与风险。加强医疗器械临床使用安全监管，保障医疗器械临床使用安全。

二、研究制定全院医疗器械配置、规划、购置、使用维护、安全管理、分析医疗设备应用风险来源。

三、对医学装备采购、评价、验收等过程中形成的报告、合同、评价记录等文件进行建档和妥善保存，保存期限为医学装备使用寿命周期结束后5年以上。

四、临床使用科室对医学装备应当严格遵照产品使用说明书、技术规范、规程操作，对产品禁忌症及注意事项应当严格遵守，需向患者说明的事项应当如实告知，不得进行虚假宣传，误导患者。

五、医学装备出现故障，使用科室应当立即停止使用，并通知医疗设备管理科按规定进行检修，经检修达不到临床使用安全标准的医学装备，不得再用于临床。

六、严格执行《医院感染管理制度》、《一次性使用无菌医疗器械专项管理制度》、《医疗废物管理条例》有关规定，对消毒器械和一次性使用医学装备相关资质进行审核。一次性使用的医学装备按相关法律规定不得重复使用，按规定可以重复使用的医学装备，应当严格按照要求清洗、消毒或者灭菌并进行效果监测。医护人员在使用各类医用耗材时应当认真核对其规格、型号、消毒日期、有效日期等，不符合使用要求的严禁使用并及时上报医疗设备管理科。

七、指导各科室医疗器械安全监管，设备使用前科室进行相关操作安全培训，制定出设备操作规程与安全注意事项。

八、设备科定期进行风险评估，巡查及预防性维护。

九、临床科室建立监测体系。设专人监测设备使用安全情况，发生安全事件及时上报。

十、设备科根据调查情况及时向院内各相关科室通报，以避免同类事件的再次发生。

十一、奖惩措施。医院对成功提交一起安全事件的职工给予一定奖励；对隐瞒安全事件的科室一经查实后根据情节轻重进行进追究责任。

十二、本制度自下发之日起执行。

医疗器械临床使用安全控制与风险管理流程应急管理程序

建立组织机构设施设备安全管理委员会, 全面管控医疗器械临床使用安全与风险

研究制定全院医疗器械配置、购置、安全管理、分析医疗设备应用风险来源。

指导各科室医疗器械安全监管，

设备使用前科室进行相关操作安全培训  制定出设备操作规程与安全注意事项。

设备管理部门定期进行

风险评估，巡查及预防性维护

临床科室健全完善监测体系

临床专人监测设备使用安全

当发生安全事件及时上报

医疗器械临床使用安全控制与

风险管理流程应急管理程序

二十四、医疗器械临床使用安全监测和安全事件分析评估制度

为加强医疗器械临床使用安全管理工作，降低医疗器械临床使用风险，提高医疗质量，保障医患双方合法权益，根据《医疗器械临床使用安全管理规范（试行）》规定制定本规范。

一、设备科对医疗器械临床使用中人、机、环境综合风险管理。

要分析医疗器械使用中自然故障和固有因素。

要分析人为因素。使用人员要熟悉操作规程。对设备的预防性维护。

要分析环境因素。医疗设备用电、水、气都有特殊的标准。

二、设备科对医疗器械临床使用安全监测和安全事件要进行分析和评估，定期组织召开日常监测工作监测会议，讨论并提出改进意见，制定和完善高风险医疗器械的规范操作。

三、对医疗器械不良事件分析要及时反馈，并提出整改措施。

二十五、医疗器械临床使用安全监测和安全事件反馈制度

医疗器械临床使用安全管理委员会负责医疗器械临床使用安全监督管理。

二、 医疗器械临床使用安全管理委员会每年1~2次检查相关制度的落实情况，并反馈到相关科室。

三、 定期通报医疗器械临床使用安全监测结果。

四、 医疗器械临床使用安全管理委员会对医疗器械不良事件进     行分析、评估并及时反馈给相关科室，对发生的医疗器械不良事件采取必要控制措施。

二十六、医疗设备质量安全管理规定

一、认真贯彻落实执行《医疗器械临床使用安全管理规范（试行）》等有关法律、法规，制定医院医疗器械临床使用安全控制与风险管理制度和安全监测报告制度，建立健全医疗器械临床使用安全管理体系并监督实施。

二、分析了解本院医疗器械临床使用情况，对在用医疗器械进行安全分析评估和控制。

三、组织医疗器械临床使用安全性培训，指导本院各科室合理、安全地使用医疗器械。

四、针对临床突发的医疗器械不良事件，及时调查、分析，并上报上级主管部门，制定有效措施，妥善解决问题。

五、医疗器械临床使用安全管理委员会由院领导负责，委员会由医疗行政管理、临床医学及护理、医院感染管理，设备科等相关人员组成。

六、具体贯彻执行的职能部门：设备科

二十七、临床技术支持与咨询制度

随着生物医学工程技术的发展，医疗器械升级换代日新月异。为方便临床人员更好地了解设备的发展动态、使用设备，根据设备科现有工作流程，本着以服务临床为目的，特制定以下制度：

- 设备采购计划确定后，原则上设备科需联系多个设备供应商及厂家，为临床做好设

备宣讲服务，有利于临床科室充分了解设备的发展状况及设备的性能。

- 设备采购谈判时，明确定期培训、临床技术支持和咨询服务等事项，设备科人员监

督供货商对临床科室的培训、技术支持和咨询服务等活动，并且记录临床科室的满意程度。

- 设备维修人员根据定期巡检结果，分析设备故障原因，及时反馈到临床。并根据长

发故障原因，深入临床做好技术指导。

- 设备科人员进行季度巡检过程中，发现问题及时指导，纠正不当使用方法，并深入

细致地解答临床科室人员的问题；不能现场解决和解答的问题应及时联系设备供货商。

- 设备科响应临床科室的需求或根据在用医疗设备的特性及分布，定期组织联系设备

厂商，进行技术支持和咨询服务，设备科对其服务质量进行记录登记。

- 设备科收集器械展会信息并传达到临床。在条件允许的情况下，组织临床医师、护

士长等参加器械展会。

- 二十八、医用耗材采购管理制度

- 为进一步规范我院医用耗材管理，根据各级卫生部门法律法规及规章制定，结合我院实际，制定本制度。

- 1、医用耗材采购管理

- （1）常规医用耗材采购

- 临床科室使用常规医用耗材，即以往已经通过谈判招标，进入医院产品目录的医用耗材，由临床科室通过向仓库提交申请，库管员、采购员根据库存实际情况，编制常规医用耗材采购计划，提交设备科主任审核，由每月医院采购会审批通过后，由采购员按照既定的谈判进行采购。

- （2）新增医用耗材采购

- 科室由于业务需要或者其他原因，需要使用医院医用耗材数据库目录之外的医用耗材，须临床科室负责人填写《新耗材试用申请表》，交由设备科汇总，设备科根据提供的计划，初步审核相关生产企业、供应商的资质、证件、产品证书等相关资料。

- 设备科对临床科室所需新增医用耗材采购条目进行相关调研，信息科审核是否符合有关收费规定。根据调研情况制定新增医用耗材采购目录，报分管院领导及院领导审核。审批通过的医用耗材，因产品的特殊属性，一般先引进试用，试用期为6个月到12个月，无特殊属性或用量较大的常规耗材，由设备科列招标采购目录报院长审批后进行招标采购程序。

- 本着购置性价比最优产品的原则，院领导审批后，由招标办组织临床科室、设备科、财务科、审计科等相关职能部门进行谈判招标。根据医院有关规定，对产品进行议价审核，最终确定供货价格。分管院领导、院长审批后交由设备科执行，设备科通知信息科，由信息科按照相关手续，输入医院物价系统，按照常规医用耗材进行采购。

- 2、库存管理

- 采购员、库管员必须认真履行各自的职责，严格把关，严格按照医院仓库管理制度，将库存压缩至最低限度，对部分高值耗材，实行零库存管理，加速资金的周转率，防止物品库存过期或产品挤压造成损失或浪费现象。

- 3、供应厂商管理

- 根据临床科室或各部门的需要，通过对物品的质量、价格、供货能力、售后服务等方面进行比较，选择合适的供方，由设备科组织相关临床科室以及职能部门对供方评审，评审通过后，列入合格供方名录。

- 对于提供物品的供方，要求提供以下有关企业或公司及产品质量的资料：供方的营业执照、医疗器械经营许可证（要有年检记录）、生产许可证、产品注册及注册附表、产品合格证书，进口产品要有国家药品监督管理局的产品注册证书及注册副表。

- 二十九、一次性使用无菌医用耗材管理制度

- 根据《青阳县人民医院医用耗材采购管理制度》《青阳县人民医院设备科仓库工作制度》，结合医院高值医用耗材、一次性使用无菌医用耗材使用实际情况，拟定制度如下：

1、所有一次性使用无菌医用耗材必须由设备科统一集中采购。

2、国产一次性无菌医用耗材，要查验每箱，每包的检验合格证、生产批号、生产日期、灭菌日期、时效日期以及灭菌方法。进口产品应有灭菌日期和时效日期等中文标示。

3、供应室对每批号一次性无菌医用耗材等进行无菌检验、热源检测，检验合格后方可发放使用，同时应有监测记录。

4、按进货，消毒日期先后发放。

5、一次性无菌医用耗材存放于阴凉干燥，通风良好的物架上，距地面≥20厘米，距墙壁≥10厘米；不得将包装破损、实效、霉变的产品发放至使用科室。

6、发放不合格产品或质量可疑产品时，应立即停止发放、使用，并及时报告设备科，不得自行做退、还或处理。

7、严格按照医院感染科相应规定，做好一次性物品的全程管理。

8、供应室及时添加一次性无菌医用耗材，确保临床科室使用。设专人监管，记录。

三十、高值耗材（植入性耗材）管理制度

1、临床部门如需新增高值耗材品种，由临床使用科室提交《青阳县人民医院医疗新耗材购置申请单》，递交设备科及分管院领导审批同意后方可使用。

2、设备科在高值耗材的采购中应严格遵守国家的有关规定，规范索证、验证制度， 凡在我处供应高值耗材（植入性耗材）的厂商都必须提供《医疗器械注册证》、《企业法人营业执照》、 《医疗器械经营（生产）企业许可证》、《代理授权委托书》、《报价单》、供应商法人授权书及产品质量和售后服务承诺书等材料，从而保证高值耗材供应商的资质及产品质量。

3、对设备科同意使用的所有高值耗材，必须查验《医疗器械注册证》、《企业法人营业执照》、《医疗器械经营（生产）企业许可证》、《代理授权委托书》等。

4、建立统一的采购和追溯信息登记制度，记录保存已购入或已使用的高值耗材的信息，确保能够追溯至每批产品的进货来源。

三十一、外来器械及植入性耗材的管理制度

为加强各科所需的外来器械、无菌植入物、需灭菌植入物（指未按无菌物品包装的植入物）的管理，防止因器械清洗、灭菌不符合国家相关要求造成的手术感染，确保医疗安全，根据卫生部《消毒供应中心管理规范》及安徽省卫生厅有关文件要求制定我院管理措施，各相关科室须遵照执行。临床部门如需新增高值耗材（植入性耗材）品种，由临床使用科室提交《青阳县人民医院医疗新耗材购置申请单》，递交设备科及分管院领导审批同意后，在采购谈判时有监审部门全程参与。

设备科在高值耗材（植入性耗材）的采购中应严格遵守国家的有关规定，规范索证、验证制度， 凡在我处供应高值耗材（植入性耗材）的厂商都必须提供《医疗器械注册证》、《企业法人营业执照》、 《医疗器械经营（生产）企业许可证》、《代理授权委托书》、《报价单》、供应商法人授权书及产品质量和售后服务承诺书等材料，从而保证高值耗材（植入性耗材）供应商的资质及产品质量。

一、严禁临床科室擅自使用未经相关部门进行证件审核的外来器械及植入物；

二、外来手术器械及植入物的清洗、消毒灭菌、监测工作必须由我院完成；

三、严格遵照生物监测的相关规范，消毒合格后的器械及植入物方可使用；

四、临时采购的外来器械、植入物由设备科或手术科室在《青阳县人民医院外来器械及植入物验收单》上填写植入物信息；批量采购的无菌植入物由现场手术医师、手术室材料管理员或手术护士填写《青阳县人民医院外来器械及植入物验收单》，并按规定粘贴植入性材料合格证、条形码备溯。

五、无菌植入物不需要消毒灭菌（特殊情况除外）。

六、各部门明确职责：

（一）医务科：

负责监督手术过程所需的外来器械、无菌植入物、需灭菌植入物应由设备科统一购入，禁止任何人和科室私自采购、转让或自备。

（二）设备科：

1、负责对临时外来器械、植入物的验收、清点工作，验收合格后交手术室；

2、负责协调各手术科室、手术室、供应商、消毒供应中心，要求在术前24小时将器械送至医院验收消毒。

（三）手术科室：

1、手术医师负责配合设备科对临时外来器械、植入物进行验收、清点工作；

2、应要求供应商提前24小时将器械送至消毒供应中心进行清洗、消毒、灭菌；

3、手术医师应接受培训，熟练掌握手术器械的操作方法；

（四）消毒供应中心：

1、应至少提前24小时对手术器械进行清点交接，做好清洗、消毒灭菌工作，保证按时提供手术器械；

2、负责器械的清洗、消毒、灭菌和打包工作，灭菌植入物必须每批次做生物监测，待结果合格后方可使用。

（五）手术室：

1、负责配合设备科对临时外来器械、植入物进行验收、清点工作；

3、负责所有手术需要的无菌植入物领用，发放使用，严禁其他人员私自携带无菌植入物进入手术室使用；

2、手术室护士应接受培训，熟练掌握手术器械的操作配合方法；

3、加强手术室人员出入管理，严禁器械商等无关人员进入；

4、与消毒供应中心做好清点交接工作，监督生物监测结果合格后方可进行手术。

（六）院感办：

应按照卫生厅文件、根据《医院感染管理办法》和《安徽省实施<医院感染管理办法>细则》要求，对各个环节进行严格监控和质量考核，对存在违规行为的科室与个人进行通报，情节严重者追究相关人员的责任。

三十二、一次性使用无菌医疗器械使用后销毁处理制度

1、一次性使用无菌医疗器械只限于一次性使用，严禁重复使用；使用后必须彻底毁损不得具有再使用功能。

2、一次性使用无菌医疗器械使用后应将针头、滴管、导管、针筒、推杆等主要部件毁损，并将针头分离，经消毒无害化处理后集中存放，妥善保管，不得外流。

3、确定专人负责一次性使用无菌医疗器械产品的毁损、记录及保管工作。

4、使用一次性使用无菌医疗器械产品应当就地及时进行毁形，并完整地填写好销毁记录。

5、医疗机构负责人应及时对一次性使用无菌医疗器械产品的销毁，记录情况进行复核。

6、毁损后的一次性使用无菌医疗器械产品由定点的回收公司回收，不得擅自处理。

三十三、医疗器械及卫生材料报废制度

1、医疗器械及卫生材料采购的计划数量应遵循“适量滚动”的原则，采购数量严格控制在计划范围之内，做好预防产品积压、报废的防患工作。
    2、库房管理人员填报《卫生材料采购计划表》时，应充分把握医院现行适用品种及用量趋势。做好产品领用异动品种的分析报告，新材料入库达到半年期仍未领用的清退申报，更新产品时必须保障原产品用毕、等值置换、原则不作退库处理，不得报废。
    3、经过盘点清库和实际了解，确需报废的医疗器械及卫生材料应符合以下标准:
   (一)、自然损耗无法修复，如因保管不当应追究保管人责任，自然灾害及硬件条件无法达到的原因的除外。
   (二)、人为损坏，当事者按相关规定赔偿后报废。
   (三)、效期临近而无法退货、换货，并且到期未用完的。
   (四)、在用产品，但有效期已过，查找原因后报废。
   (五)、以前用过，但现在根本未用且不能再用的。
4、医疗器械及卫生材料报废程序
   (一)、使用科室库房和医院行政库房清理核对确认。
   (二)、填《医疗器械及卫生材料报废表》交设备科核查。
   (三)、设备科下帐核销。
   5、报废医疗器械及卫生材料的残值处理所得归医院所有。

- 计量管理制度

- 三十三、医用计量器具管理制度

根据《中华人民共和国计量法》及有关计量管理的法令、法规，为进一步加强我院的计量管理工作，健全计量体系，提高医疗质量，保证量值准确，充分发挥计量工作在医院管理中的积极作用。

1、全院的计量管理工作由设备科负责，并配有兼职计量管理人员，负责统一管理全院的计量管理工作。

2、各使用科室配备兼职计量管理员（由护士长、主任或兼职计量员担任），组成全院计量管理网络，共同承担全院的计量管理工作。

3、按照检定规程严格做好计量器具的检定工作，定期将强检器具送检定部门检定。

4、做好计量器具技术挡案工作符。

5、对列入强检不合格的计量器具不得继续使用。

三十四、计量器具的使用、维护、保养制度

1、使用计量器具的部门，必须做好计量器具的使用与保养工作，制订出相应的使用操作规程，由专人负责，并严格按照说明书及操作规程进行操作。

2、所有计量器具应建立使用记录并定期维护保养，常用计量器具每次使用后擦净保养，不常用者应定期做通电试验。

3、存放计量器具的场所，要求清洁卫生。温度、温度要符合检定规程的规定，并保持相对稳定。对易变形的计量器具，要分类存放，妥善保管。计量器具严禁与酸、碱等腐蚀性物质及磨料混放。

4、在用计量器具必须有计量鉴定证书或合格标记，发现合格证书丢失或超期，要及时查找原因，办理补证手续。

5、计量器具发生故障时，应及时报计量管理员处理，各使用部门无权擅自修理计量器具。精密贵重仪器经主管领导批准后，方可送修，并做好记录。

6、有下列情况之一的计量器具不得使用

（1）、未经检定或检定不合格

（2）、超过检定周期

（3）、无有效合格证书或印签

（4）、计量器具在有效使用期内失准失灵

（5）、未经政府计量行政部门批准使用的非法定计量单位的计量器具

（6）、本单位不能修理的计量器具，应委托取得《修理计量器具许可证》的单位

（7）、修理，并取得该单位开据的合格证后方可使用。

三十五、计量器具周期检定制度

1、周期检定表可根据检定规程制定。

2、所有计量器具必须按由强制检定的计量检定机构下达的周期检定日程表，送到指定的计量检定机构检定。

3、各科室必须严格执行周期检定表的规定，及时送检，逾期不送者，计量人员可向主管院长提出适当处罚的建议。

4、周期检定时，就做好原始记录，填写好计量器具履历卡。对一些仪器必须建立重复性和稳定性考核记录。

5、对国家规定的强制检定的计量器具，周期检定率应达到100%。

急救、生命支持类设备管理制度

三十六、急救、生命支持系统设备处于完好状态的制度与规范

1、设备科对全院所有急救设备按科室划分区域，设备科维修工程师分工进行区域划分，实行首席负责人制度，设备科主任担任总指挥，维修工程师担任首席负责人。

2、负责人定期对所管辖区域的急救设备进行维护和保养，并对科室所使用急救设备记录进行检查，对在使用中所存在的问题及时解决。

3、负责人在做定期维护时必须对闲置设备进行开机试验，不能正常运行的设备应立即维修。

4、各科室在每次使用时所出现的异常情况，在最短时间内与各自负责人进行沟通，以保障急救设备始终处于完好状态。

三十七、急救、生命支持系统设备应急调配制度

1、医务科及总值班负责应急调配急救、生命支持系统仪器设备。

2、设备科保障实行全年每天24小时电话值班制，保证通讯畅通，临床科室遇有紧急情况可通过医院总值班室通知设备科主任和工程师。

3、对于国家规定的长假期间，在放假前48小时，设备科应将《值班人员表》送达院办公室。值班工程师在值班期间必须保证通讯畅通，接到报修电话后必须及时响应。

4、设备科将医院所有急救设备明细单，存放地点，完好状态等详细资料报送院办公室、医务科，应急调配设备由外勤人员、调配科室或借出科室接送设备。

5、当遇到重大卫生事件时启动《急救、生命支持系统设备应急预案》

6、在整个重大卫生事件期间所有应急小组成员保持通讯畅通。

三十八、生命支持类、急救类、植入类、辐射类、灭菌类和大型医用设备等医学装备临床使用安全监测与报告制度

医疗器械风险管理体系应有医院管理人员、 医护人员、 医学工程人员组成，建立相关组织机构，应对重点在用医疗器械进行安全风险分析、 评估、 控制， 定期监测和建档，以保证医疗设备应用的安全、有效。

从事医疗器械相关工作的技术人员，应当具备相应的专业学历、技术职称。对医疗器械临床使用技术人员和医学工程技术人员建立培训、考核制度。组织开展新产品、新技术应用前规范化培训。开展医疗器械临床使用过程中的质量控制、操作规程等相关培训，建立培训档案，定期检查评比。

临床使用部门应严格遵照产品使用说明书、 技术操作规范和规程使用产品，对产品的禁忌症 注意事项及存放环境要求应严格遵守，需向患者说明的事项应如实告知；一次性使用的医疗器械按相关法律规定不得重复使用，按规定可以重复使用的医疗器械，应严格按要求清洗、消毒或者灭菌，并进行效果监测。

设备科应根据各类医疗器械在使用过程中可能出现的安全风险因素进行评估分析，制定相应措施，对生命支持的医疗器械应定期巡检，并根据反馈的情况，及时整改。

医疗设备使用科室应配备专（兼）职人员承担医疗器械安全事件监测工作，收集、建立并保存医疗器械安全事件监测记录，发生的安全事件时进行初步评价并及时报告相关设备科。

主管职能部门（医学装备管理委员会）对于发生的医疗器械安全事件要及时上报卫生行政部门和相应监督管理部门，事件发生原因未查清前，对发生安全事件的该批同规格型号库存产品暂缓使用。设备科协助主管职能部门，开展调查，并对相关产品进行封存登记，等候上级部门处置。

医院鼓励医学装备使用科室上报医学装备安全事件的监测报告，并把此项工作纳入科室及职工的年终考核。

三十九、设备安全运行保障管理制度

为贯彻落实全国安全生产会议精神，加强医疗机构医疗安全管理，保障医疗质量和医疗安全，根据《国务院落实<政府工作报告>重点关注部门分工作的意见》，结合我院实际情况，特制定本方案。

- 组织领导

医院成立设备安全运行保障工作小组，下设办公室在设备科。

组长：丁江水

人员：琚华杰  李陵生  李振华  吴俞  消防控制室人员

- 安全保障

1、医用设备到货验收后，根据验收记录结合设备周边各类环境、设施做好设备登记，定期巡查，保证设备正常安全运转。

2、规范医疗设备操作规程，重视上机前培训，严格做到持证上岗，完整严格的编制上岗记录，明确责任职责，确保责任到岗。

3、设备启用前应当细致检查各类配套安全措施，着重设备软硬件的协调，关注设备整体的运行情况，遇有不良运转情况及时上报。

4、确保大型重点医疗设备周围环境干燥通风，消防通道畅通，无障碍物，消防设备齐全，安全标志醒目，设置消防预警系统。

5、各临床科室设置设备安全进行监督员，由科室相关医技人员兼任，由设备安全运行保障工作组进行安全操作培训。

6、设备操作人员应当了解医用设备所需耗材的物理化学反应，熟悉设备所用耗材的使用方法，避免出现操作失误带来的隐患。

7、建立长久有效的医疗设备巡检机制，按照设备安全运行保障工作组的工作安排，组织相关部门人员，进行全院设备安全巡检，必要时可配备专业的技术人员。

8、对于老旧设备，应当按照医院固定资产管理办法提起报废申请，报废申请获得审批后，及时配合医院相关职能处理老旧设备，避免因设备故障带来的安全隐患。

- 安全管理

1、工作组每半年组织对医院大型医疗设备，重点医技科室巡查一次；对于特殊

设备，如影像科设备、压力容器、消防、电梯等，安排不定期的检查，保障设备运转安全。

2、工作组每年组织对全院普通医疗设备，巡检安检一次，结果记录存档，作为设备档案一部分存留，以备作为安全检查的档案。

3、记录设备运转情况，建立设备安全运行工作档案，对于运行正常的设备悬挂设备运转安全卡，对存在安全隐患的设备向使用科室提出整改意见，督促其按照安全运行办法进行整修改进。

4、抢救仪器设备每班清点、维护，确保应急备用。

四十、高压容器安全使用管理制度

为保障我院安全生产，全力维护人民群众的身体健康和生命安全，制定本制度。

高压容器的界定：依据99版压力容器安全技术监察规程对压力容器范围的界定，容积超过60L属于压力容器，需要进行定期检测。

1、高压容器及附属仪表校正检验

（1）新购置高压容器启用前，须进行检验检测并出具检测合格报告，按照《特种设备安全监察条例》的规定，办理特种设备使用登记证。

（2）依据《压力容器定期检验规则》的规定定期对高压容器进行检测，超出有效期限或检测不合格的高压容器禁止使用。

（3）高压容器的附属各类仪表（夹套压力表、内室压力表）和安全阀需要定期检测，有效期为一年。检测不合格的仪表或安全阀须及时更换。超出有效期或检测不合格的高压容器禁止使用。

（4）各类检验检测报告原件存设备科备查。

2、高压容器操作人员资格认证

（1）高压容器操作人员均须经过国家相应机构培训考核合格的具有相应特种设备操作资格的专职人员。无资格认证人员不得操作高压容器设备。

（2）高压容器操作人员的特种设备操作资格证需定期核查，及时备案登记。证件出有效

期的人员不得操作高压容器设备。

（3）特种设备作业人员证原件存设备使用科室备查，设备科留存复印件。

3、高压容器规范操作

（1）高压容器操作人员熟知设备性能及操作要求，严格的按照操作规程使用高压容器设备。

（2）高压容器开机前，检查密封圈、前封板、门板、直线导轨有无杂物和损坏；检查障

碍开关及锁紧有无异常；用干净的棉布进行擦洗。

（3）打开高压容器连接的蒸汽源及水源开关时，首先检查其压力是否达到核定标准，水

源压力是否达到规定值。

（4）高压容器设备运行中，操作人员不得远离设备，应密切观察设备的运行状况，如有

异常，及时处理，防止意外事故发生。

（5）高压容器运行结束后，待室内压力回零后，方可打开后门取出物品。

（6）高压容器使用结束后，打开舱门，切断设备控制电源和动力电源或空气压缩机电源。

关闭蒸汽源，供水阀门及压缩空气阀门。

4、高压容器日常保养

每日工作完毕，高压容器内外及其操作间应保持清洁，应将舱内污物清洗干净，每周一次小保养，每月一次大保养。进气与进水管路上的过滤器，应半年清理一次，以防杂质堵塞。

三十三、电梯安全管理制度

电梯管理人员、维修人员必须经特种设备专业技术和安全教育培训。考核合格取得特种专业人员证书后方可从事作业和管理。

2、电梯操作人员必须坚守岗位，遵守操作规程，做到耐心仔细解答，微笑服务，并保持电梯内清洁卫生。

3、定期配合做好由特种设备检测机构每年一次的电梯安全检测检验工作。

4、电梯应由专业技术人员每月不少于二次的维修保养以延长电梯的使用寿命和确保安全运行。

5、保持电梯机房整洁，关好门窗，防止风雨、沙灰、小动物进入机房。机房内不准堆放无关物品。

6、机房内按规定配备好相应的消防设施。消防设施按有效期定期更换。

7、机房属安全重地，严禁无关人员进入

三十四、电梯日常维护保养制度

按国家规定应与有资质的电梯维护公司鉴定《电梯维保合同》

1、应对机房的电器和机械设备做定期的巡视检查，并认真填写《青阳县人民医院电梯日常使用及巡检表》，电梯司机做好清理轿厢工作及交接班记录工作。

2、应至少每隔15日按照国家安全技术规范的要求对电梯进行一次维护保养。

3、每月对各种安全防护装置和电控部分进行详细检查，更换各种易损部件。

4、每季度对重要的机械部件和电器设备进行详细检查，调整和修复以下内容：曳引机注油、导轨打蜡、油杯注油、更换门导靴、轿厢导靴衬板、更换破损烧蚀的安全开关和继电器等。

5、每年进行一次全面的安全技术检验，确定电梯运行状态及不安全因素，制定整改计划（更换曳引机、清洗导轨工作面、控制柜除在检修安全回路、更换磨损和不可靠机械电器部件）。

6、根据电梯性能和使用频率，可在三至五年内进行一次全面的大修（清洁曳引机、更换摩擦片、检修控制柜、更换钢丝绳、做平衡系数实验等）。

7、电梯长时间停用或发生火灾、地震、水淹等情况应做好纤细记录并报请特种设备监督检验合格后方可投入使用。

八、每次维修保养应填写电梯维保记录，为日后的维修保养工作提供可靠的数据。

三十五、电梯申报定期检验制度

为使电梯保证正常的、安全的工作状态，防止由电梯而造成的人身伤亡事故和重大设备事故的发生。特制定此制度。

电梯安全管理人员负责向质量技术监督部门报告电梯定期检验工作。

1、电梯安全管理人员在电梯定期检验合格有效期满前一个月向质量技术监督部门的特种设备检验检测机构申请定期检验。

2、电梯由于不可抗拒力原因导致不能及时进行定期检验的，应在检验合格有效期满前一个月内向质量技术监督部门提出缓检申请。

3、电梯停用时，应向特种设备安全监察机构报停，报停后的电梯应切断电源进行封存。电梯停用一年后重新启用，或发生重大的设备事故和人员伤亡事故，或经受了可能影响其安全技术性能的自然灾害（如火灾、水淹、地震、雷击、大风等）后也应由电梯安全管理人员向特种设备检验检测机构申请检验。

4、电梯经较长时间停用，但尚未超过一年时间的，有检验有效期内的，电梯安全管理人员可向单位设备管理部门申请内部安全检验，认为有必要的可向特种设备检验检测机构申请定期检验。

5、申请电梯检验应以书面的形式，一份报送执行检验的部门，另一份由电梯安全管理人员负责保管，作为电梯管理档案保存。

三十六、电梯钥匙使用管理制度

根据国家电梯检验规范规定，和电梯安全运行相关的电梯钥匙，应由电梯安全管理人员严格管理。加强安全防范意识，预防非指定管理人员对电梯钥匙的错误操作，从而导致安全事故的发生，并引起电梯重要零配件被盗等事件的发生。因此必需做到如下几点：

1、在任何情况下应做好电梯钥匙使用和交接登记制度，并建立专门的管理档案。保证做到正确使用，特别要预防电梯钥匙的丢失及误操作。以防电梯零配件丢失，设备损坏，安全事故的发生等。

2、电梯钥匙的使用保管必须专人负责，电梯钥匙使用未经主管领导同意，不得随意使用。因工作需要使用时应做好记录。

3、保管人员不得将电梯钥匙外借和赠与其他无关人员。

4、电梯钥匙使用完毕后必须及时交回管理部门，并放回原处。

5、电梯钥匙包括：厅门三角钥匙、轿内检修钥匙、机房钥匙。

6、使用厅门三角钥匙时应注意：

（1）、必须由电梯维修保养专业人员使用，其它人禁止使用；

（2）、当用三角钥匙打开层门时，应看清电梯是否停在本层，以防踏空；上轿顶前先打急停开关，后把电梯置检修位置，确认后方可上轿顶。

（3）、紧急救援时必须先切断电梯控制电源，确认好轿厢位置后再使用厅门钥匙进行救援作业。

7、电梯的首层电气钥匙（包括操纵盘钥匙）应由专人管理使用（如有司机，应交电梯司机保管），按规定开、关梯。

8、上述电梯钥匙必须严格掌管，不得随意乱放，若钥匙丢失必须及时向有关部门报告。钥匙丢失必须采取必要措施，防止造成危害。

三十七、中心供氧站管理制度

1、中心供氧站的专职管理人员必须严格按照液氧贮罐操作规程进行操作。

2、证24小时不间断的供氧，应两液氧贮罐交替使用。每天要定期观察氧气的压力并认真做好记录。

3、注意观察液氧贮槽的压力并记录，其数值应在规定的范围内，如有超压或欠压等异常现象，应及时查明原因，进行排除。

4、做好氧气用量统计工作。及时通知供货商冲装液氧。

5、氧站和值班室严禁烟火，站房外应设禁火标识。

6、氧站内备用气瓶和空气瓶要分开放置，站内绝对禁止使用电炉和电热器等没有防爆措施的电器。

7、注意保持氧站内的清洁卫生，严禁放置易燃，易爆物品及其它杂物。

操作规程

一、电梯安全操作规程

一、电梯在投入运行前须进行试运行，以检查各部位是否工作正常，有无异响及异味，通风、照明是否良好，观察有无其它异常现象。

二、搞好轿厢、层轿门清洁卫生，清理门地坎滑槽内杂物，保证电梯门的正常开闭。

三、严禁电梯超载运行，禁止运送超大、超长或重量不明的物品。

四、禁止在电梯运行中使用三角钥匙开户层门。

五、电梯运行中发生故障时，应启动紧急报警装置，电梯管理人员应立即切断电梯电源，及时通知电梯维护保养企业进行处理。

六、电梯困人救援操作规程：电梯管理员或援救人员与被困人员取得联系，使其保持镇静，等待救援，被困人员不可将身体任何部位伸出轿厢外；准确判断轿厢位置，保证层轿门可靠关闭；用三角钥匙打开层门、轿门，疏散乘客；关闭层轿门，填写援救记录并存档，通知电梯维护保养企业进行处理。

七、电梯层门三角钥匙开锁后，须检查紧急开锁装置是否可靠复位，防止开锁后层门未能有效的重新锁上。

八、发生火灾时禁止搭乘电梯逃生。电梯管理人员应立即按动“消防开关”，使电梯进入消防运行状态，当电梯到达基站后疏导乘客迅速离开轿厢。若是井道或轿厢内失火时，应设法使轿厢就近到达层站尽快撤离，电梯管理人员切断电梯电源后采用绝缘灭火器灭火。火灾发生后，应请电梯维修人员严格检查或修理后方可重新投入运行。

二、液氧贮罐的操作规程

一．操作步骤及运行参数

1.氧气输送压力不得低于0.5Mpa不得超过0.8Mpa，当压力低于0.5Mpa时开启增压阀，根据医院实际情况白天用气量大，应及时开启增压阀，2小时观察一次压力。当压力到0.8Mpa时关闭增压阀，如超过0.8Mpa时，关闭增压阀并开启放空阀减至0.8Mpa。

2.正常情况下出液阀和调压阀前后阀常开，放空阀常闭。当两台贮罐交换时，先关闭正在使用贮罐排气阀及增压阀，再开启备用贮罐排气阀，如需要同时开启该罐增压阀，再开启备用罐汽化器阀门，关闭原来贮罐汽化器阀门。

3.液量低于出液阀的25%时，当班应及时通知供应商，当联系发生困难时及时汇报，联系送气。

二．巡检

1.巡视人员对液氧贮罐必须做到每天及交接班抄表一次，并做好记录。

2.加液是必须在现场监护，加液压力不能影响生产。

3.做好加液数量统计，并记录。

4.液氧贮罐充液后，24小时内密切注意贮罐内的压力变化，如压力变化较大，应立即排放，保持压力正常。

5.密切注意贮罐的储存量，若达到规定下限，应及时联系送气。

6.蒸发器结霜严重时，及时做好除霜工作。

三．安全措施

1.操作人员开闭阀门管道附件时，必须做好防冻用具。

2.对于设备，管道，阀门的解冻，只能用水冲，严禁敲打，火烤和电加热器

3.液氧贮罐严禁油类，严禁酸碱油物质接触设备。

4.非工作人员一律不得带入液氧区域。

四. 环境保护

防止泄露，节约能源。

三、设备维修操作规程

一.仪器通电检修之前必须了解、掌握操作规程、性能和使用方法。

二.必须在电源断开状态下，进行拆卸机器，插拔线路板，更换元器件及保险丝等操作。

三.更换仪器配件、电子元件必须满足原电路参数要求并留有一定余量，同类品代换必须进行一定时间的实验运行。

四.检修仪器电源部分故障，股更换变压器、开关电源电路等原件，修复后影应测量绝缘电阻（外壳）要求大于10兆欧以上。

五.使用电烙铁必须有可靠的固定支架并接有可靠地线，不得随意放置，电烙铁用完要及时关闭电源，搁置冷却。

六.仪器通电检修时，注意保持单手操作习惯，身体与地面保持良好绝缘。

七.仪器电源线应按国际规范连接，在确认正确无误后方可使用。

八.仪器使用结束离开时，随时关闭所有用电器开关和总电源开关。

九.设备维修办公室要分区分用，废旧期间分类收集，分类处理。水银要专人专管，每次使用时保证同时有两人在场，相互监督，谨慎使用。

应急预案

一、电梯事故应急救援预案

为确保电梯安全运行，保护乘坐人员安全，在正常维护保养的前提下，做到万无一失，制定电梯应急救援预案。

一、应急组织

1、应急领导小组：

组长：丁江水

副组长：琚华杰  陈旭

成员：琚华杰、陈旭、吴俞、消防监控室人员

下设应急调度室，设在设备科，琚华杰兼主任，确定专职救助员三名，兼职救助员若干名。

2、专职救助员：吴俞、琚华杰、李振华。

3、兼职救助员：消防监控室人员、电梯司机等。

轿厢内安装求助电话，并公布求助电话号码，专职救助员电话为18005668557、18756618636、18056699920，兼职救助人员要保持每天不少于2人轮流在岗待命，24小时不中断通讯，由医院应急调度室统一调度，随叫随到。专职、兼职救助员应进行培训，确保专兼职人员业务熟练。

二、电梯故障的应急处理

1、电梯突然失去控制。

电梯在运行过程中，突然失去控制，发生超速时，救助员接到电话，应首先切断电源，然后通过救助电话告诉乘梯人员在轿厢内报纸镇静，不可打开轿厢门，在厢内双手扶住厢壁，脚尖踮起，双腿微曲，口微张，防止冲击受到伤害。电梯具有引特点，轿厢对重的底坑部位有缓冲器，不会出现机毁人亡事故，电梯本身的各种安全装置自动启动，使轿厢停止运行。

2、电梯突然停止运行。

应停电或其他原因，电梯突然停止时，救助员接到救助电话，首先告诉乘梯人员不必惊慌，耐心等待。然后快速去机房查看原因，不属于停电引起的，应检修（慢车）开关，同时按应急按钮使电梯慢上慢下，待轿厢就近停靠楼层时，放出梯内人员。若突然停电，救助员到机房用手动方式使电梯移位至就近楼层，打开层门，放出梯内人员。

3、电梯在运行中带有异常的声响和振动。

救助员到机房打开慢车开关，使电梯到附近楼层停靠，放出梯内人员，立即检修。

4、电梯起火燃烧。

电梯轿厢或机房发生燃烧时，救助人员应立即切断所有电源并报告有关部门前来抢救，抢救时应用干粉、二氧化碳、1211等灭火器，切不可使用一般酸碱和泡沫灭火器。

附表：青阳县人民医院应急救援人员登记表

| 姓名 | 性别 | 科室 | 电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 琚华杰 | 男 | 设备科 | 13705668557 | 兼职救护员 |
| 吴俞 | 男 | 设备科 | 18756618636 | 兼职救护员 |
| 李振华 | 男 | 设备科 | 18056699920 | 兼职救护员 |

二、压力容器事故应急救援预案

为迅速有效地处置我院压力容器(高压灭菌器、蒸汽发生器、液氧贮槽等)、等特种设备的重大事故，及时控制和消除事态发展，加强对处理突发事件的综合指挥能力，提高紧急救援的快速反应和协调水平，最大限度地减少事故引起的损失和危害，建设“平安医院”，特制定本预案。

（一）适应范围

1、压力容器(包括高压灭菌器、蒸汽发生器、气瓶、液氧贮槽等)发生重大故障或爆炸造成人身伤亡事故。

（二）组织机构

医院成立特种设备事故应急处理领导小组。

特种设备重大事应急救援领导小组

组长：丁江水

副组长：琚华杰    陈旭

组员：  吴俞    李振华    孙文慧  消防控制室人员

（三）应急处置

发生重大故障造成人身伤亡事故时，院应急领导小组负责现场指挥、抢救、处理具体工作。应急电话：5020208、18005668557.

(1)压力容器爆炸发生时，设备管理负责人在其认为安全的情况下必须及时切断电源和管道阀门；停止压力容器运行，及时组织检修人员进行抢修，尽快恢复压力容器设施正常运行。

(2)组织协调各部门人员的应急救援行为，迅速控制事态发展，切断事故灾害链，防止出现灾害“放大效应”和次生、衍生事故灾害。

(3)设置警戒区域，维持现场秩序，疏通道路，组织危险区域内人员撤离，劝说围观人员离开事故现场，严格防止发生新的伤亡事故。

(4)做好事故现场的保护工作，防止与事故有关的设备、物品、文件被随意挪动或丢失。

(5)进行现场救护工作，负责受伤人员的应急救护，确保伤员得到及时救治。

（6）及时向相关部门汇报事故情况和处理结果。当本预案启动后末能有效控制事态的发展时，立即向上级主管部门请求增援。

（四）应急启动

当特种设备发生事故时，现场工作人员应立即向特种设备管理人员报告，相关管理人员接警后应马上向办公室报告(电锅炉、压力容器类事故报告设备科)，由办公室负责召集院应急处理领导小组现场商议，院应急处理领导小组根据发生事故的事态，决定紧急启动本预案。

2、现场指挥和协调：启动本预案后，应急领导小组和应急办公室成员应立即赶赴现场，进行协调、指挥抢救、处理等工作。

（五）应急纪律

各相关工作人员都必须自觉遵守本预案的规定，一旦发生事故，必须把应急救援工作放在第一位，按规定立刻赶赴现场，服从指挥，积极有效地开展应急救援工作。如违反不执行本规定造成严重后果的，将依据有关法律、法规等规定严肃处理。玩忽职守，构成犯罪的，移送司法机关查处。

三、环氧乙烷灭菌器泄露或故障应急预案

环氧乙烷气罐保管应执行安全管理，保证EO灭菌器或气罐远离火源，如点燃的烟头、火柴火花和静电。保证足够的时间进行灭菌后的通风换气。气罐不应存放在冰箱中。

一、应急情况

以下情况说明气罐泄露：1.液态EO喷射或快速从气罐中溢出，2.触摸气罐变冷。3.气罐重量减轻。

二、应急处理

发生泄漏应立即疏散人群，开窗通风，禁止明火，污染地方禁止人员进入。并对吸入EO的人员进行急救处理：

1.如眼睛受到喷溅应立即用水冲洗10分钟后，及时看医生。2.吸入环氧乙烷时立即吸入新鲜空气，尽快看医生。

3.皮肤接触液态的EO可引起皮肤刺激、皮炎和水泡，应用水洗接触处至少15分钟，同时脱去脏衣服，用水和肥皂冲洗污染的区域，尽快看医生。

4.消化道接触EO时不常见的暴露途径，进入人体消化道具有腐蚀性，可对消化道粘膜引起严重的刺伤和烧伤。立即通知医生，喝一杯水，用手触咽部背面引起呕吐。

EO灭菌器出现故障：

1.立即报告护士长并通知设备科，电话5020208、18005668557。

2.通知厂家工程师来维修。

3.需灭菌的物品如有急用的，与手术室护士长联系，用密闭容器装载外送其他医院消毒中心消毒，然后发放科室使用。

4.如灭菌锅内已装载灭菌的物品应终止灭菌程序，等维修好后，按照《消毒供应中心管理规范》第三部分的要求，对灭菌器进行检测，各项监测结果合格后方可使用。

四、中心供氧应急预案

中心供氧系统担负着全院氧气的供给，为确保氧气系统畅通无阻，防止因天气、自然灾害等原因造成氧气中断加重患者的病情，本着以人为本、生命之上的原则，特制定本预案。

一.组织机构

中心供氧应急工作由氧气供给组、通信联络组、病区救护组组成，具体分工如下：

1.氧气供给组：由医院中心供氧和维修人员组成，设备科科长任组长。

2.通信联络组：由设备分管院长、设备科科长及医院总值班人员组成，设备分管院长院长任组长，负责医院通信联络及各部门工作的统一协调。

组 长：丁江水

副组长：琚华杰  陈旭

组 员：李振华、李陵生、吴俞、消防监控室人员

二、氧气中断时处理

1、要对手术室、用氧科室定期巡视；

2、中心氧站或设备科人员接到险情报告后要马上关闭供氧阀门；

3、要立即通知设备科科长以及分管院长；

4、氧气贮罐周围发生火灾时，应排空管道并向贮罐喷水，缓解贮罐温度，等待消防车到来；

5、通知后勤科对病房进行瓶装氧的更换。

三、应急供氧日常组织程序与措施

1、每天观察氧气压力，压力高于0.6MPa要进行减压，低于0.35MPa要对贮罐进行升压，使贮罐压力保持在0.35-0.5MPa之间；

2、为保证氧气的正常供应，设备人员应定期对贮罐及附属管理进行检查，查看管路有无泄漏、堵塞情况；

3、对手术室等科室要定期检查，防止氧气泄漏。

五、急救、生命支持类医疗设备管理应急预案

1、制定目的：

为应对医院重症病人的及时、有效的急救，确保病人生命安全，保证医院的名誉，促进急救设备应急调配工作的制度化和规范化，依据相关法规、制度，结合我院实际情况，制定本预案。

2、适用范围：

本预案所适用范围：本院范围内，所有科室。

3、应急原则：

急救设备应急调配工作中贯彻“预防为主，常备不懈”的方针，遵循“统一领导，完善机制，明确责任，加强合作，快速发应，措施果断”的原则。

4、危险性分析：

本院有重症病人的科室很多，急救设备数量有限。在本科室内进行急救设备的调配是无法满足临床需要。有可能造成病人死亡事故。所以必须在全院范围内进行急救设备调配。

5、组织机构：

医院急救设备应急调配领导小组：

组  长：尹忠旺

副组长：丁江水、王晓为

成  员： 陈祥  石琪  琚华杰  桂晓华

各临床科室主任、护士长、各科室急救设备责任人

职责：

（1）做好急救设备的日常保养工作，落实使用责任制。

（2）急救设备应急调配时，及时做好急救设备应急调配工作。

（3）根据急救设备应急调配情况，决定启动和终止应急预案。

（4）及时向上级报告急救设备应急调配情况并向各临床科室通报。

（5）必要时请求急救设备供应商支援。

（6）领导小组组长是履行本预案规定的第一责任人。成员单位应在领导小组的统一指挥下，各司其职，各负其责，通力合作，做好急救设备应急调配工作。

保障中心应急调配小组：

组  长：丁江水

副组长：陈祥

成  员：琚华杰 李陵生  李振华  吴俞  各临床科室主任、护士长、各科室急救设备责任人

职责：急救设备应急调配时，组织人员实施行动；向指挥小组汇报事故情况，必要时向急救设备供应商发出求援请求，事后总结应急救援工作经验教训。

6、应急程序

1、需要调配急救设备的科室向医务处（节假日、下班时间向院总值班）提出调配要求，

2、医务处或院总值班联系调配科室，

3、由应急调配小组、调配科室、需调配科室人员到调配科室搬运设备，

4、院总值班及时向医务处通报节假日、下班时间的急救设备调配情况，

5、设备使用完成后，由应急调配小组、需调配科室人员将设备归还调配科室。

部门科室应急程序

（1）各科室接到急救设备调配通知后，应该在允许情况下准备好调配设备。

（2）积极配合调配人员搬运设备，做好设备交接工作。

7、保障措施

（1）急救设备使用人员平时要掌握急救设备的操作规范，注意操作安全。

（2）平时对急救设备及设备附件定期检查，保持完好状态。

（3）组织进行急救设备应急调配演练，每年1-2次，通过演练，使大家熟悉掌握急救设备应急调配程序，确保病人安全。